项目编号：0870-2022

审核员现场审核记录

企业名称:广西兴辉腾塑胶有限公司

审核员：                审核日期：2022年7月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问制造部、品管部部门领导黄金国、韦浩斌、兼职计量员及相关测量人员何伟龙、李强等（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责，公司计量目标分解到部门。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 制造部、品管部分别已组织识别企业相关人员的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不 查 | 5.3质量目标 | 公司质量目标4项，部门有分解的公司制定的质量目标，制造部3项，品管部 4项，有管理评价考核方式。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查综合部培训计划、考核评价记录，制造部、品管部均有人员参加，两部门重视人员素质培训。 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件受控，现行有效，计量单位书写正确。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：制造部关键测量过程记录：记录1：2022年5月8日编号为XHT-QR-8243记录，操作人员陈海兵，管材壁厚测试依据：GB/T8806-2008《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定标准》,严格操作程序，设备信息、保存期限，信息量满足要求。记录2：2022年5月10日编号为XHT-ZZ-23记录，操作人员：蓝朝四，管材规格：井筒管，管材外径测试依据：GB/T8806-2008,《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定标准》，设备信息、保存期限、信息量满足要求。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送深圳市达丰计量检测集团有限公司检定校准。 查出厂编号为BX200610-05GP的名马弗炉，制造厂商为上海柏欣仪器设备厂，深圳市达丰计量检测集团有限公司于2021.09.14日校准，并于2021.9.22进行确认。查出厂编号为972102的游标卡尺，校准日期：2021年09月14日，确认日期2021.9.22，现场标识、台账信息和证书一致。使用环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别的软件系统：JJHBT测试系统、anyTest standard系统、，品管部韦浩兵识别，测量软件：TM2101 V5.74拉伸试验系统，测量设备为拉伸实验机，品管部韦浩兵识别测量软件， 查品管部测量软件台账，编号：XHT-001静液压试验机软件JJHBT测试系统，无验证和确认记录。不符合GB/T19022-2003标准6.2.2软件条款的要求. | 制造部 品管部 | 列入 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：管材尺寸测量过程，依据技术文件，GB/T8806-2008,被测参数，管材长度、平均外径、壁厚，已由韦浩兵识别，测量设备已检定，验证满足要求。管材物理力学性能测量过程，依据技术文件：GB/T6671-2001被测参数，纵向回缩 ，测量范围，小于等于3%，已由韦浩兵识别,测量设备已检定，验证满足要求。查《管材平均外径检测》关键测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，识别测量过程20个，一般测量过程11个，重要过程9个，关键测量过程1个，信息量全，企业对管材壁厚测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的按照每小时一次的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了管材壁厚等关键测量过程不 确定度评定，评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 制造部 品管部 | 不列入 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查制造部、品管部的文件、记录中的法定计量单位使用规范，计量器具均已检定，满足要求。 | 制造部 品管部 | 不列入 |