项目编号：0160-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

审核员：_            _                     审核日期： 2019年12月18日-12月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是计量部。已在公司体系文件中明确规定了管理者代表5项职能，计量职能部门 的8项职能。二级计量单位7项职能。 企业把贸易结算、安全防护、产品进出厂检验、环境监测、生产运行温度、压力、液位、产品质量指标、等列入体系管理。向计量部李一峰、炼油厂周景刚、储运厂侯军芳、电仪事业部刘三廷等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。熟悉标准的要求，并全部参加过测量管理体系相关标准及专业知识的培训。各部门均非常重视测量管理体系的运行和实施。 | 计量部 炼油厂 储运厂 电仪事业部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 计量部已组织识别企业贸易结算、安全防护、质量控制、能源等方面顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业2019年9月27日，接到华北销售公司关于高密度聚乙烯树脂5000S颗粒外观不合格的质量投诉，随后企业成立调查组，经查投诉一事属实，给客户给予赔偿。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及4项质量目标，目标与质量方针一致。由计量部下发至二级单位各部门，各部门进行分解，并对完成情况的汇总上报及检查。炼油厂按季度制定目标完成情况季度检查表，对完成情况进行检查，现场抽检2019年第三季度检查表，均完成目标。 | 计量部 炼油厂 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。计量部热电偶检定室，目前仍采用旧版检定规程（JJG35-1996）开展检定业务，国家质检总局已于2017年9月26日发布新版校准规范（JJF1637-2017）。 | 计量部 | 问题项 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 在计量部抽查两台电子汽车衡（编号分别为：Q00165-6BQ、DCQ00084），经兰州市西固区市场和质量监督管理局检验检测中心检定合格。用车牌号为甘H39512的重车比对七号门两台电子汽车衡，80t秤量结果为54.00t，120t电子汽车衡称量结果为54.02t，称重结果在误差允许范围内。 在炼油厂抽查一台便携式氢气报警仪（编号为：16060108），经甘肃省计量研究院检定合格，在储运厂抽检两台静态轨道衡（编号分别为G00007-6EF、G0001300）,经国家轨道衡计量站兰州分站检定合格，但均未粘贴计量确认标识。测量设备有关信息和检定证书台账信息一致。 在炼油厂抽查一台编号为：J307-H012482的硫化氢便携式气体报警仪，在电仪事业部抽查一台编号为：MA215-014619的便携式四合一报警仪，其中硫化氢气体一级报警值为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的报警数据，也没有计量确认标识及记录。 企业现场贴的确认标志只有有效期，和管理级别，标识中缺少设备编号、确认人等关键信息，已建议企业对标识进行更改。 | 计量部 炼油厂 储运厂 电仪事业部 | 问题项 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.计量确认 | 在炼油厂，现场用标气标定编号为：6089012，位号为：ET-6133，编号为：6075333，位号为：ET-6134，的两台固定式硫化氢报警仪，现场报警值、声光报警正常，DCS正常报警但报警值分别显示为0.1ppm与-0.1ppm。 | 炼油厂 | 次要不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《测量设备确认间隔管理程序》，测量设备的调整申请可通过计量管理平台V2.0.0系统，实现两级审批。 | 计量部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，抽查电仪事业部，共建立5个高度控制测量过程，今年无新增新增高度控制测量过程。未提供《测量过程及控制一览表》，只提供了公司关键（高度）测量过程计量器具台帐，包括测量过程名称、所在地点、测量设备的名称、精度、量程、编号、监测周期、监测单位及监测方式等内容，未包含测量参数、技术要求、测量过程控制要素等信息内容。已与企业沟通进行整改。企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。 查炼油厂第二套硫磺回收装置硫化氢报警仪测量过程，编号为R36.00-67/A测量过程计量要求导出记录、编号为R36.00-34/B计量确认记录，将确认级别定为B级，已和企业沟通修改。 橡胶厂定量包装秤，作为高度控制过程，现场查看用一台分度值50g的线下检斤秤和分度值为10的在线复检秤进行实物对比，而定量包装秤除了每半年甘肃省计量研究院进行检定外，企业一直未对包装线的秤作期间核查工作。因此，现场和企业沟通后建议其购买砝码经经计量部检定后，定期对定量包装秤及在线复检秤线下检斤秤进行期间核查，并做好记录。 在炼油厂现场抽查一台编号为：J307-H012482的硫化氢便携式气体报警仪，在电仪事业部抽查一台编号为：MA215-014619的便携式四合一报警仪，两台报警仪硫化氢气体一级报警值均为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10mg/m3(6.58ppm）的报警数据。 | 炼油厂 电仪事业部 橡胶厂 | 问题项 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位建立了交直流电压、电流表检定装置、三等金属线纹尺标准装置、0.05级活塞式压力计标准装置等43项最高计量标准和3项法定授权项目开展检定和校准，计量授权证书：（甘）法计（2015）62099发证日期：2019年5月11日，发证单位：甘肃省市场监督管理局，授权项目：速度式流量计，容积式流量计、质量流量计。计量授权证书：（甘）法计（2015）62053发证日期：2019年5月11日，发证单位：甘肃省市场监督管理局，授权项目：立式计量罐、卧式计量罐、球形计量罐。计量授权证书：（甘）法计（2015）62054发证日期：2019年5月11日，发证单位：甘肃省市场监督管理局，授权项目：涡轮流量计，涡街流量计、质量流量计、旋进旋涡流量计、液体容积式流量计。公司所有测量设备除建标项目自行进行量值传递外，其余均送至甘肃省计量院，甘肃省气象局、甘肃省物理化学研究所、兰州市西固区市场和质量监督管理局检验检测中心等单位检定/校准。 查：橡胶厂编号为CE08001-JLBBM-B的电子复检秤，经甘肃省计量研究院检定，有效期至2020年11月3日。 查：橡胶厂编号为J613=A056256的氨气报警仪，经甘肃省计量研究院检定，有效期至2020年1月15日。 查：储运部编号为G0001300的静态轨道衡，经国家轨道衡计量站兰州分站检定，有效日期为：2020年7月3日。 查：计量部编号为Q00165-6BQ的电子汽车衡，经兰州市西固区市场和质量监督管理局检验检测中心检定，有效日期为：2020年10月13日。 查：质检部编号为B553914540的电子天平，经兰州石化公司计量部检定，有效日期为：2020年2月12日。 所有测量设备均能溯源至法定计量单位。 | 计量部 储运部 橡胶厂 质检部 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 销售部采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。针对统销化工产品和八类主要自销产品的71家顾客发放意见征询表76份，回收率为100%。销售部编制2019年顾客满意度报告，2019年上半年内部顾客满意度为95.2%。 | 销售部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年11月6-11月8日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分5个组，面对体系覆盖的25家部门和二级单位全要素的审核，共开出了11个不符合项，29个观察项。 对不合格项及观察项进行了分类，其中6.2.3、6.3.1和7.1问题占比为77.5%，其它问题占比22.5%。但缺少对主要问题的原因分析及后续应采取的改进措施。 | 计量部 炼油厂 质检部 电仪事业部 销售部 储运部 橡胶厂 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 计量部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业计量单位使用规范，对公司5084件测量设备列入强制检定，查橡胶厂编号为CE08001-WCXAC-B-B的定量包装秤，A类管理，检定日期2019年11月4日，检定单位：甘肃省计量研究院。随机抽查其它8台件，溯源管理较好。详见溯源表。 | 计量部 橡胶厂 储运部 炼油厂 计量部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品 种？年消耗标 煤？是否是重点 用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2018年耗48.1（万吨标准煤）是重点耗能单位。企业主要能源有水、天然气、原油、电力、蒸汽等。 | 计量部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配357台（件），实配357台（件）；进出主要次级用能单位，应配：885台（件），实配885台（件）；进出主要用能设备（单元）应配912台（件），实配882台（件）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和和计量管理平台实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 计量部 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足。 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求。 | 抽查进动力厂接收原水编号为SE1906572的电磁流量计，准确度等级为0.5级，经甘肃省大流量计量检定站检定，检定日期为2019年8月7日。测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 计量部 | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准. | 抽查用能单位5台件，主要次级用能单位测量设备8台件，主要用能设备5台件，测量设备都经过检定/校准。 | 计量部 | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据自动采集，在计量管理平台对能源数据实时采集，每天误差分析，按照指标进行考核。 | 计量部 | 否 |