编    号：0160-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：__中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司__

审核员：______冷校_________________

审核日期： 2019年12月18日 上午至2019年12月19日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司主要测量要求是汽煤柴油、润滑油基础油、合成树脂、合成橡胶、炼油催化剂、精细化工、有机助剂等化工产品的生产经营质量控制、贸易结算、成份检测、安全防护、环境监测等符合标准要求。 公司目前管理还存在主要问题：计量要求的识别不充分。测量过程控制不到位，人员专业知识及测量管理体系知识有待学习提高。公司拟计划在2020年进一步划加强计量人员和检测人员、内审员的业务水平学习提升，以达到提高企业的内部管理水平目的，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/计量部 | 否 |
| 3 | 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 配备的测量设备经过计量验证，满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 - 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 计量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及4项质量目标与质量方针一致。查计量部对企业测量管理体系质量目标分解内容、统计汇总完成情况，2019年1-12月4项目标完成率均为100%。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2018年11月30日，由兰州石化分公司王世宏副总经理主持，召集测量管理体系全部职能部门和各二级单位主管理领导40人参加了评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步加强对测量管理体系标准的培训力度、进一步实现计量数据采集、上传、审核 统计分析一体化，实现总量准、分量清的目标、尽快推进计量单交接向网络化管理及计量衡器无程集中管理项目的开展，全面完成水流量标准装置修改升工作等三个方面的问题制定纠正、预防措施。并落实完成情况，提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。管理评审报告编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。 为进一步摸清公司体系一年来运行情况，公司计划于本次外审结束后，就审核提出的问题及内审问题及各部门提交的2019年度体系运行报告中提出的改进意见和建议，计划于2019年12月末召开2019年度管理评审会议。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 现场抽查研究所、聚丙烯厂测量管理体系运行报告、化肥厂《测量管理体系组织机构及职责》、乙烯厂测量管理体系手册及程序文件等文件、标准。均有受控标识。有文件发放记录，文件为现行有效版本。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验、安全监测、环境监测、贸易结算等环节测量过程列入体系管理。企业编制了《测量设备管理目录》，各部门编制了本单位《测量设备台账》。查乙烯厂《测量设备台账》测量设备共有2742台/件测量设备，强检设备178件，均纳入到测量管理体系管理范畴，符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查研究院应用分析所《测量设备台账》共有测量设备24台件，其中A类1件； B类23件。分类正确，符合《测量设备管理目录》的要求。 查标准物质认定证书3135091标准气体，有效期到2020年7月31日，发证单位：大连大特气体有限公司。符合要求 查标准物质认定证书L103802064标准气体，有效期到2021年9月30日，发证单位：大连大特气体有限公司。符合要求。 查维修公司建立了标准气体及标准物质台帐。台帐记录内容及信息符合要求。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 8 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 查公司环境监测站实验室的温湿度环境监测记录，满足实验室环境要求，数据正确，记录人签字完整。查实验室配备的温湿度计校准日期：2019年7月30日校准单位：兰州石化计量部。符合要求。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》。 企业已识别165个，今年新增关键高度控制测量过程12个。 查《11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程控制规范》规定了测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。详见《测量过程检查表》及附件。 查动力厂已识别测量过程5个高度控制测量过程，分别规定了测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程不确定度测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程不确定度评定报告》。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位建立43最高计量标准和3项社会公用计量标准。填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 查动力厂电磁式电能表检定原始记录，编号003994三相三线有功电能表，1.0级，检定单位兰州石化，检定日期：2019.5.27,结论合格。 查编号为04的转子流量计，证书编号流量安第2018227923号，校准单位：甘肃省计量研究院，校准日期：2018年12月13日。 查编号1304963008交直流耐压绝缘测试仪，检定证书号：电学字第2018080076检定有效期2020年6月12日，检定结论5.0级合格。检定单位：甘肃省计量研究院。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 |  |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表/计量部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。查查化肥厂《顾客满意度调查表》16份，2019年上半年内部顾客满意率100%，超过顾客满意度90%的目标要求。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 18 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2019年11月6日-11月8日，组织了公司测量管理体系内审，。内审分5个组，对公司25个职能部门、生产作业单元和二级单位进行了全要素的审核，共开出了11个次要不符合项，开出29的观察项，按预防纠正措施，不符合项于12月9日完成整改，不符合项已关闭。 查内审检查表，其中受审核部门为计量部，审核员，审核日期等信息内容填写完整。 2018年11月30日，由兰州石化分公司王世宏副总经理主持，召集测量管理体系全部职能部门和各二级单位主管理领导40人参加了评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步加强对测量管理体系标准的培训力度、进一步实现计量数据采集、上传、审核 统计分析一体化，实现总量准、分量清的目标、尽快推进计量单交接向网络化管理及计量衡器无程集中管理项目的开展，全面完成水流量标准装置修改升工作等三个方面的问题制定纠正、预防措施。并落实完成情况，提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。管理评审报告编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。 为进一步摸清公司体系一年来运行情况，公司计划于本次外审结束后，就审核提出的问题及内审问题及各部门提交的2019年度体系运行报告中提出的改进意见和建议，计划于2019年12月末召开2019年度管理评审会议。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备及计量确认过程，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。详见《11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程控制监视统计记录表》、《11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程控制图》。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 20 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系上次审核中开出的1个次要不符合项。及时制定整改计划，采取了相应的纠正措施，已全部关闭。经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次审核中开出的1个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。 经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 查研究院编号为R13.01-52/B《不符合纠正和预防措施表》中问题为，计量确认信息与检定证书不一致。纠正措施为已改正。纠正措施的制定缺少举一反三的预防措施，建议排查其它所有计量确认信息是否还有与检定证书不一致的情况，已与企业沟通进行了补充完善。 查乙烯厂的《不符合纠正和预防措施表》中也存在上述问题，已于企业沟通进行了补充完善。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 建议项 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了2144件测量设备列入强制检定，随机抽查5件，已定点、定周期检定，溯源管理较好。定量包装及能源管理测量设备的配备及检定均满足要求。 查个别文件、报表等资料中计量单位的使用，有个别不符合法定计量要求。已与企业沟通尽快重新梳理完善。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 建议项 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业是重点耗能企业。公司的主要能耗为天燃气、电、水、氮和风能，2018年全年合计能耗为48.1670万吨标煤。 企业建立了计量系统能源管理网络图（炼油和化工）和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配 357台（件），实配 357台（件）配备率100%；进出主要次级用能单位，应配 ：885台（件），实配 885台（件）配备率100%；进出主要用能设备（单元）应配882台（件），实配 882台（件）配备率96.7%；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。 经过对2018年11月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源管理人员经过培训考核，持证上岗。能源计量管理满足GB17167要求。详见附件：《能源审核情况表》。 | 聚丙烯厂、环境监测站；化肥厂、乙烯厂、动力厂、设备维修公司；研究院 | 否 |