附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | HFZN-CLGF-202201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为180706794,测量范围为（0～300）mm的数显卡尺，最大允许误差±0.04mm 2、测量方法：按照HFZN-ZY-202201《测量作业指导书》，对数显卡尺调零后直接测量外径尺寸，读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：检验员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、查出厂编号为180706794,的数显卡尺的校准证书，校准日期：2021年12月15日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2021年12月17日，用出厂编号为180706794,的数显卡尺测量1米整体直管3105小头外径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=116.336mm； 2）2022年06月24日，用出厂编号为180706794,的数显卡尺测量1米整体直管3105小头外径尺寸，取5次测量的平均值为Y2=116.328mm； 此测量过程的扩展不确定度U=0.06mm，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.09 En=0.09＜1，此测量过程有效。 确认人员：李宗明 日期：2022年06月24日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |