项目编号：0660-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：任丘市华北石油华坤钻采机械有限公司

审核员：                                                    审核日期：2022年7月21日8:30--22日 12:00

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，企业工业总产值仍保持260万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业本年度企业组织机构没有变更；企业本年度生产的产品种类没有增加。 | 管理者代表、质安部、科技部、生产部、综合部、销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。 质量目标已经分解到有关部门和车间。抽查《2021年全年质量目标完成情况统计表》、《2022年1、2季度质量目标完成情况统计表》。企业制定的5项质量目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表、质安部、科技部、生产部、综合部、销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年5月10日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理方坤贤主持，由管理者代表蒲玲霞汇报了体系运行情况。对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证：（1）对内审中发现的不符合项的整改已经按计划纠正措施已完成，不符合项已关闭；（2）对公司质量体系的适宜性、充分性、有效性的情况进行评审。 会议进行了汇报交流, 有些问题及时进行了沟通, 得到了解决。形成了管理评审报告。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 4 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 抽查型号XG-140X89-YF的《尾管悬挂器产品出厂检验记录》。记录内容有：检验执行标准、检验内容及技术要求、检验设备、型号、图纸尺寸要求等项目。检验结果：合格，检验人：宋立立。检验日期：2022年5月6日。 检验人员按标准要求进行操作，原始记录清楚无涂改。记录保存期限3年。 | 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立和评价测量设备合格供方名录。质安部、销售部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托山东博测计量检测技术有限公司等机构检定/校准。随机抽查测量设备生产厂家---桂林量具刃具有限责任公司和检定/校准机构---山东博测计量检测技术有限公司提供服务机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。 企业对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 销售部、质安部 |  |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 6.2.4标识 | 公司有测量设备台帐，使用的19台（件）测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，质安部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查质安部检验室测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 企业在用测量设备有计量确认合格标识，符合标准要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均外送检到：山东博测计量检测技术有限公司（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L12886)等机构。随机抽查6台校准证书，检定/校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质安部、科技部、生产部 |  |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《分级注水泥器剪销外径尺寸测量计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 质安部、科技部、生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，今年无新增关键测量过程。 公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了21个测量过程，《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》被列为关键测量过程。编制了《分级注水泥器剪销外径尺寸测量过程控制规范》，并对规范工作进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。抽查了关键测量过程《分级注水泥器剪销外径尺寸测量有效性确认记录》，满足标准要求。 | 质安部、科技部、生产部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了“分级注水泥器剪销外径尺寸”测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《分级注水泥器剪销外径尺寸测量不确定度评定报告》。 | 质安部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。 抽查《2021年顾客满意度调查》，企业全年共发放外部顾客调查表6份，30项次。顾客满意度调查满意率97.5%；企业全年共发放内部顾客调查表7份，70项次。顾客满意度调查满意率98%。符合质量目标考核要求。 | 销售部、质安部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2022年3月6日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表蒲玲霞组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。公司在内审中，发现1个不符合项。质安部及时组织有关责任部门制定了预防纠正措施，并进行限期整改， 纠正措施已及时完成，内审中的1个不符合项已关闭。 | 管理者代表质安部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量及测量设备，按照《测量过程及控制一览表》规定，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。查《测量过程及控制一览表》中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 质安部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年认证审核开出了一个不符合项报告：编号为71033的游标卡尺（0~300）㎜，在有效期内使用，计量确认标识脱落。不符合GB/T19022-2003中6.2.4条款“应有设备计量确认状态的 标识。”的规定要求。企业对此项不符合，制定了预防纠正措施，并组织了纠正，避免相同问题重复发生。经本次现场审核验证，该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 企业不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 质安部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司在测量管理体系外审、内审工作中，发现的不合格，及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，不符合项已关闭。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 质安部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司19台（件）测量设备列入计量管理工作。测量设备按分类管理规定的检定周期送检。溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 质安部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水。2021年耗能3.22吨标准煤。不是重点用能单位。 | 综合部、 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率、准确度等级，满足要求。 | 综合部、 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 综合管理部为能源计量管理部门。配备的测量设备的测量数据和报表测量数据一致，能证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 综合部、 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 质安部 | 否 |
| 21 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查《控制水泥面工具MMR、水泥承留器139.7mm两项物资买卖合同》，签订时间2022年7月4日，合同编号(CQZT-zcy-MM-1454)。 合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求、合同中包装标准也做了详细说明；验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述；合同对销售产品的售后服务工作做了承诺。 | 销售部 | 否 |