附录A

桥塞中心管外径测量过程不确定度评定

测量过程：桥塞中心管外径检验

测量依据： HBTY/ GF04-2019

测量设备：外径千分尺 ( 编号：500793 )

测量范围：（75-100）mm   最大允许误差: ±0.005mm

建立数学模型

f=m   单位：mm

式中:  f-被测物体的尺寸；

m-外径千分尺的实测值；

一．测量不确定度分量计算：

1．外径千分尺 值重复性引入的不确定度分量：

选择一部件(Φ72.5mm)，用外径千分尺 ( 编号：500793 )分别测量6次，得到一组数据：（单位为mm）

72.44  72.46、72,46  72.46 、72.42、 72.42

x−=74.44

S=i=1n(xi−x)2(n−1)= 0.019

u1= Sn=0.0062mm

2．外径千分尺 引入的不确定度分量：

外径千分尺 在（75-100）mm 最大允许误差为±0.005mm ，其半宽为a=0.005mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u2=a/k=0.005/3=0.0029mm

3．外径千分尺分辨率导致的标准不确定度分量：

外径千分尺的分辨率为0.001 mm,服从均匀分布，k=3，所以

u3=0.0005/3≈0.00029 mm

二．合成标准不确定度的计算:

uc=u22+u32≈0.0067mm   （因为u1小于u3 故将其舍去，两者取数值大的。）

三．扩展不确定度的评定：

扩展不确定度为:  U =k×uc=2×0.0067=0.013 mm   (k=2)

外径千分尺在72.44mm处的扩展不确定度为：（72.440±0.013）mm （k=2）

评定人：杨昕