附录2

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 抽油杆接箍表面硬度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | YJSY/GF-03-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术部 | 测量项目 | 检测表面硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：AT80型硬度计 测量方法：硬度测量采用直接接触法，直接将硬度计压头压入硬度块，硬度计显示被测量数据，并记录。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准硬度块830HLD对硬度计的检测过程的有效性进行确认： 2022年1月14日用硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为Y1=830HLD； 2022年1月15日用硬度计对标准硬度块进行三次硬度检测，平均硬度为Y2=825HLD, 硬度计的测量过程的不确定为 U=11.74（ k=2） E= =0.3＜1 时，测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员：王立峰 日期：2022.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |