附B：

电缆阳极及连接电阻测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 202201 | 测量过程 名称 | 电缆阳极及连接电阻测量 | 测量过程规范编号 |  | MNKJ/CL-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 测量项目 | 接地电阻≤0.1Ω | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：接地电阻表，测量范围（0-100）Ω，最大允许误差：±0.025Ω。 测量方法：MN005-2020《产品质量检验规程》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看《测量设备台账》上的测量设备：接地电阻表，其编号：20121569，校准日期：2022年7月8日，校准机构：中国航发南方工业有限公司计量实验室。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： (1)、2022年7月8日用编号20121569的接地电阻表对实物进行3次检测，平均值为=0.06Ω (2)、2022年7月9日用编号20121569的接地电阻表对实物进行3次检测，平均值为=0.04Ω 测量结果的扩展不确定度U=0.08Ω，k=2，则En=Ω 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.18Ω<1，该测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |