[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0524-2022
审核员现场审核记录

企业名称：中盐金坛盐化有限责任公司

审 核 员：                                  审核日期： 2022年7月16日～7月17日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：企业标准《消毒盐》（Q/320482FYH017-2022）受控，为现行有效版本，标准中计量单位书写正确。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	2
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《计量体系记录控制程序》（ZYJT/JLCX08-2017），抽查：品质部试验中心检测记录：记录1：2022年7月11日编号为WS-20220041记录，依据标准：GB/T6009-2014、用天平、酸度计等设备、记录保存期限5年，信息量满足要求。记录2：2022年7月7日编号为YT-20220010记录，依据：QB/T 1879-2020、用天平、酸度计等设备采用滴定法进行检测、记录保存期限5年，信息量满足要求。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	3
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》（YH/JL-QEOHF-23-001）已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备。企业未建立最高标准装置，所有测量设备委托常州市金坛区检验检测中心和广州广电计量检测股份有限公司检定校准。查出厂编号为JSJS-141的数显温湿度计2021年12月20日校准确认合格，现场标识、台账信息和证书一致，查编号为CE12202-CFAU的定量包装秤.2022年6月10日检定合格。但现场标识的确认日期为2021年5月4日，有效日期为2022年5月4日，标识与证书信息不一致。各场所测量设备试验环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	不符合
01

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》（ZYJT/JLCX07-2017）。企业未有测量软件软件。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	5
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认
	查：50kg元明粉包装称重测量过程，要求已识别？测量设备定量包装秤经常州市金坛区检验检测中心检定合格，采用MCP值的方法进行了验证，验证满足要求，查成品盐汞含量检测测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	6
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业共识别了25项测量过程，其中新增了2项测量过程控制，采用《测量过程及控制一览表》进行了汇总，信息量全，企业对50kg元明粉包装称重测量过程和成品盐粒度检测测量过程等18项测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	7
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量
	7.3.1测量不确定度
	查50kg元明粉包装称重测量过程不确定度评定，不确定度评定形成了文件《50kg元明粉包装称重测量不确定度评定》报告，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。高度控制测量过程和校准测量设备评定测量方法正确。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	8
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理控制程序》（ZYJT/JLCX19-2017），对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后由责任部门制定整改措施，计量管理人员负责评审后提出处置意见后实施整改。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	9
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司发现不合格依据测量管理体系的《纠正和预防措施管理程序》（ZYJT/JLCX20-2017）执行。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	10
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业能采用法定计量单位，法定计量单位使用正确。企业共有17台测量设备属于强制检定计量器具，强检计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。企业定量包装能按定量包装标准执行。
	综合部

品质部

金赛盐厂

特种盐厂
金东盐水厂
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：蒸汽、电、水，2021年折合约14.01万吨标准煤,属于重点用能单位。
	综合部
	否

	12
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备11台件，实际配备11台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备18台件，实际配备18台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备36台件，实际配备36台件，配备率满足要求。
	综合部
	否

	13
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查进出用能单位配备的测量设备三相四线电子式多功能电能表，0.5S级，准确度等级满足要求。按配备率60%查验。进出次级用能单位配备的测量设备多功能电力仪表，0.5S级，准确度等级满足要求。按配备率40%查验。进出重点耗能设备配备的测量设备三相电子式多功能电度表，0.5S级，准确度等级满足要求。按配备率20%查验。
	综合部
	否

	14
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查验配备的测量设备经过校准。查编号为1815089256的电能表，于2020年11月30日校准（有效期为4年）。
	综合部
	否

	15
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	每月综合部对能源计量数据进行收集，综合部每年进行统计、平衡、分析和考核。能源计量配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量设备的测量数据采集准确。
	综合部
	否


 4 / 4

