编     号：00251 -2019

现场审核记录

企业名称：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司

审核员：     林兵                           审核日期：2019年12月22日~23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 在《质量手册》中规定了各个部门的计量职能，询问生产部、供销部、办公室等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、供销和办公室相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司按定单生产，顾客要求体现在合同中，供销部按合同要求下单给生产 部，对供应商进行评价，主要按钢板重量、厚度、宽度、材料成分等指标进行计量控制，生产部按客户要求，设定生产过程各参数，组织首次检验、巡检，并进行产品进行密封性能检验，符合顾客要求。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： a) 测量设备及时确认率达95% ； b) 顾客投诉及时处理率≥90%； c) 关键测量过程受控率100％ ； 并提供《各部门测量管理体系质量分目标年度考核表》 ； 已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：管理文件目录，有《质量手册》、Q /XYD《程序文件》共列入20份程序文件，第三层次文件规定27份，现行有效且已受控。 抽查1：《生产工艺流程、质量巡回检验规定》，纵缝焊接成型过程制波速度、焊接电流、氩气流量规定计量单位，受控要求； 抽查2：成品检验尺寸，软管长度、极限偏差、最小内径等规定计量单位及受控要求； 抽查3：收集的GB_T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹软管》，CJ/T197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》国家标准、企业标准，现行、受控，文件中计量单位使用正确。有受控标识。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制Q/XYD G07-20-2019《测量管理体系手册序》。抽查生产车间在用的电脑自控气密性检测台的测量软件未纳入测量软件台帐管理，不满足要求。 | 生产部 | 次要 不符合项02 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，记录保存长期。 查1：PZ-002《特殊工序巡回控制记录表》，记录固溶回火工序中产品规格、温度、网带速度、氨气分解温度、氨气流量记录； 查2：PZ-001-1《成品入库检验单》,记录气密性、标志、软管外观、尺寸等信息； 查3：XJ/CG-008《采购申请单》，记录了品名、规格型号、数量、到货时间等信息； 记录清楚无涂改。现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 | 生产部、办公室 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查生产车间和检测实验室测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认合规标识。 经查该台设备有校准证书，且在建议有效期内，但大部分检定日期距上一次约一年期。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 生产现场测量设备？查现场在用的测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 | 编制《测量设备控制程序》，测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理。 车间现场主要使用游标卡尺、恒温箱、螺纹塞规、气密性检测台，现场在用的测量设备的计量确认合格标识完好，台账信息和证书一致，满足要求。 生产车间在用的监测仪器，如电流表、气压表、电机速度控制表等，划入C类管理。 | 生产部 | 否 |
| 9 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 测量环境要求为常温，当地气候满足测量要求。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 外部供方管理是否形成文件？是否识别评价对象？ | 6.4外部供方 | 建立Q/XYD G07-11-2019《外部供方控制程序》规定了外部供方的管理要求，提供采购计划单，有提出部门、有审批。提供《外部合格供方名录》，有7家测量设备提供商和检定/校准机构，提供QR-8.4-01《供方调查表》，对设备提供商及校服服务提供商从产品质量、服务等方面进行评价，有相关人员的审批。 对2家检定/校准机构收集了计量授权证书及附件、CNAS证书等。 | 供销部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量 确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了Q/XYD G07-07-2019 《测量设备计量确认管理程序》,规定了根据测量设备目录进行确认的实施步骤，提供了《监视和测量设备检定周期计划表》，基本识别公司内的测量设备在用情况，提供《测量设备计量确认明细表》 ，对测量设备确认进行验证，并提供了《测量设备验证记录表》。 查提供的计量确认表，对游标卡尺、千分尺、直读光谱仪等测量设备进行确认，基本确认了设备使用工序名称、被测参数范围及误差技术要求、测量设备属性、验证方法、验证人等。未发现不合格设备。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：原材料厚度测量、管坯气密性检测、原材料不锈钢卷带成分（Ni）测量过程计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 识别哪些测量过程？ | 7.2测量过程 | 共识别了20个测量过程，涉及生产部的有12个测量过程（含原材料检测过程），主要是对原材料尺寸、成型过程产品尺寸的测量、气密性测量等，均为一般测量过程，无人员能力资质要求，提供过程监测记录。 | 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度分析？ | 7.3.1测量不确定度 | 编制了Q/XYD G07-13-2019《测量不确定度控制程序》，规定了由品质部负责编制，生产部针对钢板尺寸（尺寸）、管坯气密性测试、管径等制定了《测量不确定度评定》。 抽：确定原材料钢板厚度测量的扩展不确定度为U=0.464μm。 | 生产部 | 否 |
| 14 | 溯源性？ | 7.3.2溯源性 | 提供校准证书中，按《测量设备清单》抽查报告： - 电脑自控气密性检测台，校准机构：宁波中盛产品检测有限公司，设备编号：JN043,校准证书编号：LY-2018005547,校准日期：2018.12.30，建议下次校准日期：2019.12.29； - 数显卡尺，校准机构：宁波中盛产品检测有限公司，设备编号：JN078,校准证书编号：LY-2018003277,校准日期：2018.12.30，建议下次校准日期：2019.12.29； - 螺纹塞规，校准机构：宁波市公正计量行，校准证书号：GZ309-181229201,校准日期：2018.12.29，建议复检：2019.12.28 | 生产部 | 否 |
| 15 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 供销部采取 《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，见内外部顾客满意度分析报告和调查表，19年外部顾客满意度97.5%，内部顾客满意度96%；符合公司指标要求。 | 供销部 品质部 | 否 |
| 16 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了Q/XYD G07-15-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程和不合格测量设备，进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 生产部 | 否 |
| 17 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制Q/XYD G07-18-2019《持续改进控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 生产部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为电、水；两个区域能耗总和按2019年度1-11月耗水量约 5500吨（0.473吨标煤），耗电约159995度(约19.7吨标煤)，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具为供电公司、供水公司提供的总表。能源器具较少，未编制能源计量器具台账。公司由供电局总表进行能源数据采集。各生产车间及生产线未配置电能表。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业配备一级电能总表1只，1.0级；水表1只2.0级，满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业为非重点能耗单位，主要耗能由供电公司和供水公司提供的总表进行计量。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业的能源计量数据由供电公司进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 | 办公室 | 否 |