**测量设备溯源抽查表**

编号：0071-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 安徽皖水水务发展有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电磁流量计 | 20172131022 | DHLDBE-100S-M2X122-90 | 0.5级 | 静态质量法水流量标准装置：Urel=0.05%(k=2） | 安徽省计量科学研究院 | 2022.4.19 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | HE176075 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块：4等 | 安徽省计量科学研究院 | 2022.4.25 | √ |
| 质检部 | 耐电压测试仪 | 04454 | CC2672D-A | 5级 | 耐电压测试仪校验仪：V:±0.5% I：I±0.5%T:±1% | 安徽省计量科学研究院 | 2022.6.23 | √ |
| 质检部 | 压力表 | A10351836 | （0-4）MPa | 1.6级 | 智能数字压力校验仪：0.05级 | 安徽省计量科学研究院 | 2022.3.16 | √  |
| 质检部 | 游标卡尺 | T14031745 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 安徽省计量科学研究院 | 2022.6.27 | √ |
| 质检部 | 程控接地电阻测试仪 | 20603 | CC2521 | 5级 | 模拟交直流标准电阻器：DCI:0.05级ACI：0.1级DCR：0.05-5级ACR:0.1级-5级 | 安徽省计量科学研究院 | 2022.6.24 |  √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省计量科学研究院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。共抽查6件测量设备证书，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |
| 1886ee75176c104f2185d8280920198我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84审核日期： 2022年 7月 19日上午~ 7月20日 下午。审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。