编号：0927-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 安徽华宝电缆有限责任公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 数显恒温水浴 | HBJC-06 | HH-600 | *U =*0.4℃*(k=2)* | 数字温度计*U =*0.1℃*(k=2)*  | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 质量部 | 直流电阻电桥 | 200620 | QJ57P | 倍率:×1Ω档U=0.02%*(k=2)* | 双臂电桥校验标准器MPE: ±(0.01~0.02)% | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 质量部 | 绝缘电阻测试仪 | 1205017 | ET2679A | 500V(200-1000)MΩ档: *Urel=*1.2*%**k=2* | 绝缘电阻表检定装置MPE: ±（0.1-5）% | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 质量部 | 电子万能试验机 | HBJC-10 | DL-B000N | *Urel=0.4%**k=2* | 标准测力仪0.3级 | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 安环生产部 | 外径千分尺 | 18480 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块（5.12-100）4等 | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 安环生产部 | 工频火花机 | 109907 | GP-15-400-Ⅰ | *Urel=1.2%kV**k=2* | 电线电缆火花试验机检测仪，交直流高压分器: ±1.0%, 直流电压：±0.5% | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托浙江方易校准检测技术有限公司校准，校准证书由质量部保存。根据抽查6份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年 7月21日~ 7月 22 日 上午审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。