[image: image1.jpg]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0927-2022
审核员现场审核记录二
企业名称：安徽华宝电缆有限责任公司

审核员[image: image2.png]


                      审核日期： 2022年 07月21 日 ~ 07月22 日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	审核中询问研发中心、采供部、安环生产部、质量部，采供部、市场营销部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	研发中心、安环生产部、质量部、采供部、市场营销部
	无

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》。

物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	研发中心、质量部、采供部、市场营销部
	无

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：HB/MR-5.3-01,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 
	研发中心、安环生产部、质量部、采供部、市场营销部
	无

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查安环生产部的文件编号：HB/MM-2022测量管理体系管理手册;研发中心的国家标准GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》技术文件盖有受控章现行有效。
	研发中心、安环生产部、采供部、市场营销部
	无

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业目前暂无软件。
	研发中心、安环生产部、质量部、采供部、市场营销部
	无

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了《测量记录管理程序》。

抽查了部分测量过程记录：

记录1：进货原材料检验报告，编号：HB/SR8241,品名：聚氯乙烯绝缘料，检测项目、标准规定、实验结果、检验结论、试验员、审核员等；
记录2：成品电缆抽样检验原始记录，编号：HB/SR8245,型号规格、交验数量、导体结构根数、直径、绝缘厚度等；
记录3：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心出据的电工圆铜线检验报告，（2022）GJT检JY字 第00226号。检验依据：GB/T3953-2009,检验结论合格。

记录保存期限3年。

	研发中心、安环生产部、质量部、采供部、市场营销部
	无

	7
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系管理。

企业编制了《测量设备台账》
	研发中心、安环生产部、质量部、采供部、市场营销部
	无

	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》有测量设备台帐共有13台件测量设备，进行了A、B、分类管理，其中A类6台、B类7台。
质量部使用的数显恒温水浴，型号HH-600、检定日期2022年6月27日，有效期2023年6月26日。直流电阻电桥，型号：QJ57P、检定日期2022年6月27日，有效期2023年6月26日。
企业未建立最高计量标准装置，测量设备送浙江方易校准检测技术有限公检定/校准机构进行检定或校准。

现场标识、台账信息和证书一致，研发中心、质量部（质检室）环境条件满足要求。

详见《测量设备溯源抽查表》


	 安环生产部
质量部 
	无

	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“外部合格服务方清单”提供了测量供方调查评价记录表。并提供了校准机构的资质证书，证书注册号：CNAS L9354 浙江方易校准检测技术有限公司。

	 质量部
采供部 

	无

	10
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查见“测量过程控制一览表”共8个测量过程，重要过程5个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。
重点查了高控过程：型号“360*0.50绝缘厚度检测测量过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	研发中心、安环生产部、质量部 
	无

	11
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了8个测量过程，5个重要测量过程。
重点抽查了重要测量过程：型号“360*0.50绝缘厚度检测”测量过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。
详见《测量过程控制检查表》及附件。
	研发中心、安环生产部、质量部 
	无

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查型号“360*0.50绝缘厚度检测”测量过程不确定度评定，评定方法正确。
详见附件《测量不确定度评定报告》.
	研发中心、安环生产部、质量部 
	无

	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表.2022年5月10日质量部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，发出8份调查表，收回8份。内部顾客满意度为98.75%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为95%。达到目标90%的要求，满足要求。
	质量部
市场营销部
	无

	14
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	研发中心
安环生产部
质量部
	无

	15
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。
	研发中心、安环生产部、质量部、采供部、市场营销部
	无

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年7月至2022年6月全年共消耗27.14吨标准煤。 不是重点耗能企业。
	 安环生产部
	无

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查电力电缆产品的购销合同，合同编号SYSZH20220617C-3，签订时间2022年06月17日；动力电缆购销合同，合同编号：ZN2022051302, 签订时间2022年05月10日；该合同满足要求。
	市场营销部
	无

	18
	安全环保管理
	
	企业的特种设备共有3台，含叉车1台、桥式起重机2台。

查一台型号FD30T,编号F31P-00047的叉车，检验日期2021年11月02日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心，检验结论合格，下次定期检验日期2022年11月。

查型号：LD10-14.7 A3,编号：13020148、13020147桥式起重机2台。检验日期2021年11月08日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心，检验结论合格，下次定期检验日期2022年11月。
特种设备使用人员均持证上岗。

	安环生产部
	无


 6 / 6

