附3：             测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 机织棉织物断裂强力测量过程 | 测量过程规范编号 |  | BYLF-CLGF-202201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 产品研发中心 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为20782,测量范围为（0～2500）N的电子织物强力机，最大允许误差±1%,不确定度Urel=0.4%,k=2 2、测量方法：按照GB/T3023.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》 3、环境条件：温度（20±2）℃，相对湿度（65±4）%RH 4、测量软件；strength 5、操作者技能：检验员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、查出厂编号为20782的电子织物强力机的校准证书，校准日期：2021年10月30日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比较法进行有效性确认： 1）2021年11月03日，用出厂编号为20782的电子织物强力机对机织棉织物的断裂强力进行测量，取5次测量的平均值为Y1=764.0N； 2）2022年06月20日，用出厂编号为20782的电子织物强力机对机织棉织物的断裂强力进行测量，取5次测量的平均值为Y1=762.0N； 此测量过程的扩展不确定度U=39.84N，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.04 En=0.04＜1，此测量过程有效。 确认人员：钟燕芬 日期：2022年06月20日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |