项目编号：0926-2022

审核员（远程）审核记录（二）

企业名称：比音勒芬服饰股份有限公司

审核员：

审核日期：2022年07月21日上午～2022年07月22日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用微信传递资料的方式实施审核） | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了BYLFCL-SC-2022《测量管理体系手册》和BYLF-CLCX01-2022《计量职责管理程序》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 营销中心、产品研发中心、商品管理中心 等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 营销中心 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了BYLF-CLCX02-2022《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求。 查提供的质量目标资料，对分解到产品研发中心的3个分目标，商品管理中心的3个分目标,营销中心的2个分目标已按季度进行了统计分析，部门目标均达到要求，能够提供满足顾客要求的证据。符合要求。 企业未收到在产品质量、能源、物料交接、安全、现场管理等方面顾客投诉。 | 营销中心 产品研发中心 商品管理中心 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业在BYLF-CLCX03-2022《质量目标管理程序》中规定了质量目标，并将目标分解到具体的部门。查提供的质量目标资料，对分解到产品研发中心的3个分目标，商品管理中心的3个分目标,营销中心的2个分目标已按季度进行了统计分析，部门目标均达到要求，能够提供满足顾客要求的证据。符合要求。 | 营销中心 产品研发中心 商品管理中心 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了 BYLF-CLCX06-2022《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查现执行的标准GB/T 3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗色牢度》，现行有效，受控，计量单位使用正确。查GB/T21295-2014《服装理化性能的技术要求》 ，现行有效，受控、计量单位使用正确。提供的BYLFCL-SC-2022《测量管理体系手册》和程序文件现行有效并受控。符合要求。 | 营销中心 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了 BYLF-CLCX07-2022《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件台账》，只有电子织物强力机用“strength” 1个检测软件。该设备和所用软件的准确性和可追溯性进行了定期评价检查和考核，已按管理程序要求进行检测软件确认。符合要求。 | 产品研发中心 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 7.1.4 计量确认过程记录 | 企业编制了BYLF-CLCX08-2022《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限为至少五年。 查产品研发中心2022年5月编号为BY-20220507-0012的耐色牢度检验原始数据记录单，记录包含检验时间、检验人员、复核人员、检验依据等信息，符合要求。 抽查台账中测量设备中测量设备的计量确认记录信息完整、规范。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了 BYLF-CLCX09-2022《封印和标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。 查商品管理中心的钢直尺，设备编号为BYLab-EQ-003，校准日期：2021.11.03，已进行计量确认，粘贴了计量确认状态的标识。 查产品研发中心出厂编号为20901的落锤式织物撕裂仪，校准日期2021年10月26日，已进行了计量确认，但未粘贴计量确认状态的标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识的要求。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 不符合02 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了BYLF-CLCX10-2022《测量设备管理程序》、BYLF-CLCX13-2022《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求。 编制了《测量设备台账》，37台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，按周期实施溯源，没有强检测量设备。 查由“广州广电计量检测股份有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称：电子织物强力机，设备编号：20782，型号规格 ：YG(B)026HC-250，校准日期：2021.10.30,证书编号：J202109296677A01-0026,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 营销中心 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 9 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了 BYLF-CLCX11-2022《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 公司的实验室对环境有温湿度要求，配有经校准恒温恒湿室对环境进行调节，配有TH805-2温湿度记录仪来记录和保存温湿度数据，每月对数据进行核查，符合标准要求。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 10 | 企业是否对外部供方实时控制？ | 6.4外部供方 | 企业编制了 BYLF-CLCX12-2022《外部供方管理程序》，规定了对外部供方的评价和要求。 有测量设备合格供方4家，检定校准服务合格供方1家。查已对测量设备的供方“温州大荣纺织仪器有限公司”等、校准服务供方“广州广电计量检测股份有限公司”均进行了资质和服务能力评价，结果均为满足公司要求。 | 产品研发中心 商品管理中心 |  |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了BYLF-CLCX15-2022《测量过程设计和实现管理程序》、BYLFCL-JL-39 《测量过程识别、计量确认、验证清单》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对识别出来的测量过程按照关键、重要实施了分类管理。 | 营销中心 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了BYLF-CLCX14-2022《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检 定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原 则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了BYLF-CLCX10-2022《测量设备管理程序》、BYLF-CLCX13-2022《计量确认管理程序》、BYLF-CLCX14-2022《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 14 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了BYLF-CLCX13-2022《计量确认管理程序》。 查《测量过程识别、计量确认、验证清单》，共识别了10个测量过程，其中2个关键测量过程，8个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“机织棉织物断裂强力测量过程”要要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了BYLF-CLCX16-2022《测量不确定度管理控制程序》，规定了对测量不确定度的分析、评定方法。 查关键测量过程“机织棉织物断裂强力测量过程”测量过程不确定度评定情况，评定方法符合要求。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委外送检到1家机构为：“广州广电计量检测股份有限公司”，其机构注册号为：CNAS L0446。抽查出厂编号为：CO26614975、规格型号为PE-28的pH计，委托到“广州广电计量检测股份有限公司”进行校准，校准日期：2021.11.01。已溯源到SI单位标准，符合要求。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了BYLF-CLCX18-2022《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程按照规定持续有效的进行监视。抽查 “机织棉织物断裂强力测量过程”按计划进行了监视。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了 BYLF-CLCX19-2022《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2022年4月17日-18日内审中发现的1个次要不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭，符合要求。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了 BYLF-CLCX20-2022《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 《测量管理体系内审不符合项整改计划》和《测量管理体系内审不符合项整改报告》，企业已对在内审时发现的1个次要不符合项进行了原因分析、完成整改，不符合项关闭。 | 产品研发中心 商品管理中心 | 否 |
| 20 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电。2021年度，用水18600立方，用电2196160度。共计折合271.5吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 商品管理中心 | 否 |