项目编号：0081-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：阜宁县宏达石化机械有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年08月02日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 审核中，了解到自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审核中，了解到企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 企业目前无新增产品。 | 管理层 生产与市场部（制造中心）质管部 技术与服务部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 审核中：查HD/MMS-A-2018《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2021年3季度至2022年2季度的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质管部 生产与市场部（制造中心）技术与服务部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年05月28日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核。 检查了企业测量体系内部审核计划及内审检查表，按照审核条款，发现受审部门质管部的内审检查表中，缺少7.1计量确认的审核记录，不符合要求。 其他的内部审核资料：首末次会议签到表、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年06月06日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理顾静波主持，管代及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 质管部 办公室 | 是01 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件卡瓦硬度检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质管部 生产与市场部（制造中心） | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中未发现不符合情况。 审核中检查了企业内审中的不符合项的纠正措施，并对有效性进行了现场验证，符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共127台件，分A、B类管理，抽查了在用的4件测量设备：编号IV109786，0-200mm游标卡尺，校准日期2022年07月28日，有效期至2023年07月27日；编号20102195，压力表，校准日期2022年07月01日，有效期至2022年12月31日，编号2210145，TDWS-A1温湿度表，校准日期2022年07月28日，有效期至2023年07月27日，编号21-6254，LX-A 橡胶硬度计，校准日期2022年05月30日，有效期至2023年05月29日，现场在用的测量设备张贴的计量确认合格标识与检定校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的检测室对室内环境有要求，检查了配备的温湿度计的校准证书在有效期内，并张贴了计量确认合格标识。 测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质管部 生产与市场部（制造中心） | 否 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了HD/MMS-212-2018《外部方控制程序》，质管部和办公室（供应）每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。审核中检查了今年企业确定的四家检定校准机构为扬州天域计量测试有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司、安正计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心，提供了收集的这四家检定校准机构的资质及相关的校准项目附件及《供方评价记录》，符合要求。 | 质管部 办公室 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查了已识别的重要测量过程，布氏硬度检测、洛氏硬度检测、油管螺纹单项参数检验、密封槽尺寸测量、角度测量、胶筒硬度检测、本体强度试验、密封性试验，测量过程识别正确，配备的测量设备（布氏硬度计、洛氏硬度计、外齿顶量规、外螺纹顶径规、万能角度尺、邵氏硬度计、压力表等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见卡瓦硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 重点检查了编制的《测量过程及控制一览表》，企业一年来未有新增重要测量过程。检查了已识别的重要测量过程卡瓦硬度检测过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，符合标准的要求。 | 质管部 生产与市场部（制造中心） | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 检查企业编制了HD/MMS-202-2018《顾客满意度收集分析控制程序》，企业生产与市场部和质管部每年一次调查，对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。2022年05月10日质管部对内部顾客进行了满意度调查，内部顾客满意度为97.5%，达到目标95%的要求。生产与市场部负责外部顾客满意度调查，目标为98%以上，实际满意度为98.95%，满足要求。 | 管理层 生产与市场部 质管部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年8月份至2022年7月份用电量289150kW.h，用水量1682t，总能耗35.68tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业强检的测量设备一只，是用于安全防护的压力表，在有效期内使用，企业的产品不是定量包装产品。 | 质管部 生产部 技术与服务部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 管理层 生产与市场部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的销售 产品的售后（或者产品维修） | 抽查了企业的销售合同（中标合同）：大庆石油管理局有限公司采购合同，合同编号WZCY2022-WZB-47-1033，签订日期2022年04月02日 产品种类封隔器，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求，合同中有现场技术指导服务要求服务过程中不需要使用测量设备。 抽查了2022年05月15日现场服务信息单，产品封隔器，使用单位四川圣诺油气工程服务有限公司，现场服务人员陈明，用户意见：到达现场及时，服务到位，现场用户陈线勇签字。，满足要求。 | 生产与市场部 | 否 |