|  |
| --- |
| **力学试验机核查记录** |
|
| 检测室： | 中心力学室 | 试验机型号规格： | 3385H | 出厂编号： | R2784 | 制造厂： | 三思纵横机械制造有限公司 |
| 核查日期： | 2022-3-18 | 执行标准： | YGLX-GL06-2014 | 室温： | 21℃ | 设备编号： | LX-101-11 |
| 最大量程（kN） | 试验力 （kN） | 试 验 示 值（kN） | 标准测力仪示值（kN） | 相对示值误差（%） | 标准测力仪 |
| 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 100 | 20 | 19.926 | 19.945 | 19.952 | 19.941 | 20.00 | -0.295 | 规格：HS-100KN编号： K8467 量程：10kN-100kN精度：0.1级 |
| 40 | 39.955 | 39.940 | 39.642 | 39.846 | 40.00 | -0.388 |
| 60 | 59.871 | 59.868 | 59.814 | 59.851 | 60.00 | -0.245 |
| 80 | 79.726 | 79.760 | 79.778 | 79.755 | 80.00 | -0.304 |
| 100 | 99.762 | 99.771 | 99.739 | 99.757 | 100.00 | -0.244 |
| 250 | 180 | 179.502 | 179.489 | 179.493 | 179.495 | 180.00 | -0.281 | 规格：HS-300KN编号： K7677 量程：30kN-300kN精度：0.1级 |
| 240 | 239.202 | 239.392 | 238.978 | 239.191 | 240.00 | -0.337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： | 符合检定证书0.5级要求 |  |  |  |  | 核查人： |  |  |

|  |
| --- |
| **力学试验机核查记录** |
|
| 检测室： | 中心力学室 | 试验机型号规格： | 3385H | 出厂编号： | R2784 | 制造厂： | 三思纵横机械制造有限公司 |
| 核查日期： | 2022-6-22 | 执行标准： | YGLX-GL06-2020 | 室温： | 21℃ | 设备编号： | LX-101-11 |
| 最大量程（kN） | 试验力 （kN） | 试 验 示 值（kN） | 标准测力仪示值（kN） | 相对示值误差（%） | 标准测力仪 |
| 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 100 | 20 | 19.954  | 19.939  | 19.928  | 19.940  | 20.00  | -0.298  |  规格：HS-100KN编号： K8467 量程：10kN-100kN精度：0.1级  |
| 40 | 39.954  | 39.938  | 39.957  | 39.950  | 40.00  | -0.128  |
| 60 | 59.936  | 59.925  | 59.918  | 59.926  | 60.00  | -0.119  |
| 80 | 79.938  | 79.972  | 79.962  | 79.957  | 80.00  | -0.051  |
| 100 | 99.928  | 99.919  | 99.942  | 99.930  | 100.00  | -0.071  |
| 250 | 150 | 149.982  | 149.934  | 149.939  | 149.952  | 150.00  | -0.032  | 规格：HS-300KN编号： K7677 量程：30kN-300kN精度：0.1级 |
| 200 | 199.622  | 199.727  | 199.758  | 199.702  | 200.01  | -0.154  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： | 符合要求 |  |  |  |  | 核查人： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |