|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **力学试验机核查记录** | | | | | | | | | | |
|
| 检测室： | 中心力学室 | 试验机型号规格： | | 3385H | | 出厂编号： | R2784 | | 制造厂： | 三思纵横机械制造有限公司 |
| 核查日期： | 2022-3-18 | 执行标准： | | YGLX-GL06-2014 | | 室温： | 21℃ | | 设备编号： | LX-101-11 |
| 最大量程（kN） | 试验力 （kN） | 试 验 示 值（kN） | | | | 标准测力仪示值（kN） | | 相对示值误差（%） | | 标准测力仪 |
| 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 100 | 20 | 19.926 | 19.945 | 19.952 | 19.941 | 20.00 | | -0.295 | | 规格：HS-100KN 编号： K8467 量程：10kN-100kN 精度：0.1级 |
| 40 | 39.955 | 39.940 | 39.642 | 39.846 | 40.00 | | -0.388 | |
| 60 | 59.871 | 59.868 | 59.814 | 59.851 | 60.00 | | -0.245 | |
| 80 | 79.726 | 79.760 | 79.778 | 79.755 | 80.00 | | -0.304 | |
| 100 | 99.762 | 99.771 | 99.739 | 99.757 | 100.00 | | -0.244 | |
| 250 | 180 | 179.502 | 179.489 | 179.493 | 179.495 | 180.00 | | -0.281 | | 规格：HS-300KN 编号： K7677 量程：30kN-300kN 精度：0.1级 |
| 240 | 239.202 | 239.392 | 238.978 | 239.191 | 240.00 | | -0.337 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 结论： | 符合检定证书0.5级要求 | |  |  |  |  | 核查人： |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **力学试验机核查记录** | | | | | | | | | | |
|
| 检测室： | 中心力学室 | 试验机型号规格： | | 3385H | | 出厂编号： | R2784 | | 制造厂： | 三思纵横机械制造有限公司 |
| 核查日期： | 2022-6-22 | 执行标准： | | YGLX-GL06-2020 | | 室温： | 21℃ | | 设备编号： | LX-101-11 |
| 最大量程（kN） | 试验力 （kN） | 试 验 示 值（kN） | | | | 标准测力仪示值（kN） | | 相对示值误差（%） | | 标准测力仪 |
| 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 100 | 20 | 19.954 | 19.939 | 19.928 | 19.940 | 20.00 | | -0.298 | | 规格：HS-100KN 编号： K8467 量程：10kN-100kN 精度：0.1级 |
| 40 | 39.954 | 39.938 | 39.957 | 39.950 | 40.00 | | -0.128 | |
| 60 | 59.936 | 59.925 | 59.918 | 59.926 | 60.00 | | -0.119 | |
| 80 | 79.938 | 79.972 | 79.962 | 79.957 | 80.00 | | -0.051 | |
| 100 | 99.928 | 99.919 | 99.942 | 99.930 | 100.00 | | -0.071 | |
| 250 | 150 | 149.982 | 149.934 | 149.939 | 149.952 | 150.00 | | -0.032 | | 规格：HS-300KN 编号： K7677 量程：30kN-300kN 精度：0.1级 |
| 200 | 199.622 | 199.727 | 199.758 | 199.702 | 200.01 | | -0.154 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 结论： | 符合要求 | |  |  |  |  | 核查人： |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |