项目编号：0479-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏永钢集团有限公司

审核员：           审核日期：2022年 7 月26 日 ~  7 月 27 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。采用管理软件对测量设备进行管理，先进高效。编制了电子台秤校准规范（YG-C10-002）,建立最高标准装置5项 ，不能自校的测量设备委托张家港计量测试所、苏州市计量测试所、上海计量技术研究院、江苏省计量技术研究院、钢研纳克检测技术股份有限公司等机构检定或校准。 查编号为2072TT060070的热电偶，2022.7.8检定合格。查出厂编号为93-2040的量块，2022.1.24检定合格，查编号为21113010021的数字压力计，2022.6.6检定合格，测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；测量设备的相关信息（测量设备名称、编号、型号规格、溯源方式等）和检定/校准证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 设备部 炼铁厂 制造部 轧钢厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：金属拉伸试验测量过程，已识别为关键测量过程，并导出了计量要求，测量设备电子式万能试验机（/R2784）已检定（检定日期2022.5.11），采用标准要求的方法进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 企业暂无验证不符合的测量设备。 详见附件《计量要求导出及计量验证记录表》 | 设备部 炼铁厂 制造部 轧钢厂 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业测量过程识别共计1685项，关键测量过程169项、重要测量过程1458项，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对金属拉伸试验测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按测量过程控制规范规定的频次进行监视。 无新增测量过程，对原有关键测量过程能持续控制和监视 否见《测量过程控制检查表》及附件 | 设备部 炼铁厂 制造部 轧钢厂 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键过程金属拉伸试验测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《金属材料室温拉伸试验测量结果不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《金属材料室温拉伸试验测量结果不确定度评定》报告。 | 设备部 炼铁厂 制造部 轧钢厂 | 否 |