附A：

恒电位仪输出电流检验过程不确定评定报告

### 1、测量过程
1.1测量方法：依据、HK-CPM-2020-A1《恒电位仪出厂试验作业指导书 》

1.2环境条件：温度：（20-25）℃,湿度<70%RH。

1.3检测设备：UT39C+数字多用表

1.4被测对象：恒电位仪输出电流

1.5测量过程：将加工好的测定仪放置在平台上，打开多用表进行测量，此时多用表显示被测量数据。

2、数学模型：                                        （1）

式中：---被测仪表

L----多用表读数值

3、不确定度计算公式：

uc2= c12u12+ c22 u22                             （2）

灵敏系数：ci =

得c1 = 1，c2 = 1

将c1，c2，代入②式可得：

uc2= u12 +u22                                                    （3）

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1输入量La的不确定度u1的评定

输入量La的不确定度u1的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对恒电位仪输出电流进行测量，得到以下数据：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值A | 8.534 | 8.566 | 8.545 | 8.678 | 8.562 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值A | 8.634 | 8.563 | 8.545 | 8.678 | 8.562 |

算术平均值      =8.586A

测量实验标准差=0.056A

u1=s=0.056A

3.2输入量Lb标准不确定度的评定u2

万用表引入的标准不确定度，依据万用表校准证书出具的示值误差±0.02A，取其为均匀分布，其标准不确定度分量为：

=0.02/1.732 =0.01 A

4、标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 标准不确定度的定值u（xi） | 灵敏系数ci | u（xi）ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类标准不确定度 | 被测产品测量重复性所引入的不确定度 | 0.056A | 1 | 0.056A |
| B类标准不确定度 | 测量设备引入的不确定度 | 0.01 A | 1 | 0.01 A |

5、合成标准不确定度的计算:

uc=u12+u22=0.06

6、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2   U=k·uc =2×0.06= 0.12A

7、恒电位仪输出电流的测量结果的扩展不确定度为

U=0.12A  k=2

评定人：