项目编号：0618-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：苏州新达电扶梯部件有限公司

审核员：           审核日期：2022年 7 月25 日 ~  7 月 25 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，测量设备分别委托苏州市吴江区检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司、苏州艾凯艾计量校准技术有限公司、苏州市计量测试院等机构检定或校准。 抽查编号为OY-FC-02的涂层测厚仪2022年3月23日校准。查编号为W-D-02的电子吊秤2022年4月7日检定合格，抽查编号为LS-A4-09的游标卡尺2021年8月9日校准。查编号为10587的量块2022年3月23日校准，测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；测量设备的相关信息（测量设备名称、编号、型号规格、溯源方式等）和校准证书、台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 体系部、 电、扶梯事业部（含车间） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：原材料称重（过磅）测量过程，已识别为重要测量过程，并导出了计量要求，测量设备电子吊秤（W-D-02）已检定（检定日期2022.4.7），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 企业暂无验证不符合的测量设备。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 体系部、 电、扶梯事业部（含车间） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业测量过程识别共计105项，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对原材料称重（过磅）测量过程定为重要测量过程。编制了《原材料称重测量过程控制规范》（XD.C-CL-014.A），进行了测量不确定度评定，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 企业无新增关键测量过程， 详见《测量过程控制检查表》及附件 | 体系部、 电、扶梯事业部（含车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对原材料称重（过磅）测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《原材料称重（过磅）测量过程不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《原材料称重（过磅）测量过程不确定度评定报告》。 | 体系部、 电、扶梯事业部（含车间） | 否 |
| 5 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了XD.B-CL-018-A《测量管理体系审核和监视管理程序》。 查原材料称重（过磅）测量过程能按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 体系部、 电、扶梯事业部（含车间） | 否 |