编号：0535-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 浙江天禹信息科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 项目部 | 温湿度计 | 20220611003 | WS2080B | 温度MPE：±1.5℃；湿度MPE：±7%RH | 智能温湿度在线检测系统（热电阻）：MPE：±（0.15+0.002|t|）℃；智能温湿度在线检测系统（湿度）：MPE：±2%RH | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2022/06/15 | √ |
| 项目部 | 直流电源 | 202012456 | APS3010H | 电压示值误差MPE：±0.40V；电流示值误差MPE:±0.200A | 数字多用表DCV：*U*＝0.002%，DCA：*U*＝0.005%，交直流分流器：0.3级 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022/06/23 | √ |
| 项目部 | 电子天平 | 20035108 | YP6002B | 重量MPE：±0.15g | 砝码F1 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022/06/23 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 972102 | MNT-150 | MPE：±0.03㎜ | 量块5等 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022/06/23 | √ |
| 项目部 | 示波器 | DS1ZE241402707 | DS1202Z-E | 扫描时间因数MPE:±0.2%；垂直偏转系数MPE：±1% | 示波器校准仪数字多用表：DCV：*U*＝0.002%，ACV：*U*＝0.01%，DCA：*U*＝0.005%，ACA：*U*＝0.02%，R:*U*＝0.003%，*k*=2 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022/06/23 | √ |
| 项目部 | 万用表 | 34990812WS | 17B+ | DCV：*U*rel＝0.17%，ACV：*U*rel＝0.23%，DCA：*U*rel＝0.52%，ACA：*U*rel＝0.55%，R:*U*rel＝0.15%，*k*=2 | 多功能校准仪MPE：±0.02% | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022/06/23 | √ |
| 研发中心 | 可编程恒温恒湿试验箱 | 20220616018 | HSG-80B | 温度上偏差MPE：±2.0℃；温度下偏差MPE：±2.0℃；温度波动度MPE：±0.5℃；温度均匀度MPE：≤2.0℃；湿度上偏差MPE：±3.0%RH；湿度下偏差MPE:±3.0%RH；湿度波动度MPE：±3.0%RH；湿度均匀度MPE：≤5.0%RH | 温湿度巡检仪测试系统温度：*U*＝0.08℃，*k*=2；湿度：*U*＝1.2%RH，*k*=2 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022/06/23 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由项目部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳精宇航检测技术有限公司、四川东华计量检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由项目部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年8月5日~ 8月6日上午微信图片_20220124153411钱敏审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。