**测量设备溯源抽查表**

编号：0048-2018-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江联大阀门有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 耐震压力表 | 024786190 | （0-1.6）MPa | *U*=0.4%FS  (*k*=2) | 数字压力表：0.4级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.07.13 | √ |
| 质检部 | 金相显微镜 | LD-JL-24 | 4XA | *U*rel=1.4%  (*k*=2) | 玻璃标尺：*U*=0.005mm （*k*=2） | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021.09.23 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 459504 | （0-1.6）MPa | *1.6级* | 精密压力表装置：0.4级 | 永嘉县计量检定所 | 2022.4.12 | √ |
| 质检部 | 电子秤 | LD-CJ-04 | YHA-30kg | *U*=5g  (*k*=2) | 砝码：M1级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2022.4.12 | √ |
| 质检部 | 磁轭磁粉探伤仪 | TSY-001 | CJE-12/220 | *U*rel=4%（*k*=2） | 标准测力仪：0.3级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021.9.27 | √ |
| 质检部 | 超声波探伤仪 | H1700631H | Z360 | *水平：U*rel=0.5%  垂直：*U*=1%  （*k*=2） | 超声探伤仪检定装置：  校准字第202012004791号 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.09.27 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | LD-JL-31 | HR-150A | *U*=0.8HRC（*k*=2） | 标准硬度块：  检定字第202102000822 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.09.09 | √ |
| 生产部 | 内径千分尺 | 110523964 | (50-255)mm | *U*=0.003mm （*k*=2） | 量块  4、5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.06.23 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托中测测试科技（杭州）有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、永嘉县计量检定所等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查8份测量设备检定/校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 张立志.jpg审核日期：2022年8月6日~8月6日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。