编号：0029-2018-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 外圆尺寸测量 | 被测参数要求(含公差) | Φ258mm-0.34-0.12 |
| 被测参数要求识别依据文件 | 图纸及工艺文件 |
| 计量要求导出方法（可另附）外圆尺寸控制范围在Φ258mm-0.34-0.12，将此要求转换成测量设备的计量要求：1. 测量过程最大允许误差：△允=T×1/3=[-0.12-(-0.34)]×1/3=0.07mm2. 测量范围推导：Φ258mm-0.34-0.12选择测量范围为：(0～300）mm3. 游标卡尺测量设备的最大允差为：±0.04mm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 游标卡尺/SL091113047 | (0～300)mm | ±0.04mm | GC22072909W09 | 2022.7.15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录1、选择测量范围：游标卡尺测量范围为(0～300)mm，测量范围满足要求。2、外圆尺寸测量最大允差△允为0.07mm。测量设备的计量特性：(0～300）mm游标卡尺允许的最大误差为±0.04mm。则：0.04mm＜0.07mm，满足测量过程的计量要求。验证合格，符合要求。验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项）林爽.jpg验证人员签字： 验证日期：2022年7月17日 |
| 认证审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求
2. 计量要求导出方法正确
3. 测量设备的配备满足计量要求
4. 测量设备已检定/校准
5. 测量设备验证正确

审核员签名：李剑锋.jpg企业代表签字： 审核日期：2022年8月7日 |