**测量设备溯源抽查表**

编号：0159-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南京惠然测控技术有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | J150560251 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块5等 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.4.26 | √ |
| 生产部 | 温湿度  记录仪 | 610303H405 | TH11 | 温度：  U=0.5℃ k=2  湿度  U=1.4%RH k=2 | 精密露点仪  ±0.2℃ | 江苏省计量科学研究院 | 2022.4.28 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻测试仪 | C150581962 | UT501B | 5级 | 兆欧表检定装置0.2级 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.4.29 | √ |
| 质检部 | 静态质量法水流量标准装置 | 20151223 | LZBY300 | 0.05级 | 金属量器  标准装置  二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.6.10  有效期三年 | √ |
| 质检部 | 砝码 | 01# | 25kg | U=1.3g k=2 | 砝码E2等级  电子天平Ⅱ级 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.4.27 | √ |
| 质检部 | 交直流耐压测试仪 | 16A031760 | JK7120 | 5级 | 交直流耐压测试仪校准装置  电压、电流：  ±0.5% | 江苏省计量科学研究院 | 2022.5.5 | √ |
| 质检部 | 温度变送器 | 007465 | TH100 | U=0.1℃ k=2 | 标准铂电阻温度计一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.7.7 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏省计量科学研究院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年 07 月 28 日~ 07 月 29 日    审核员签字：  部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。