项目编号：0159-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：南京惠然测控技术有限公司

审核员：                                   审核日期： 2022年07月（28-29）日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业目前无新增产品。 | 销售部 研发部 质检部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查， 2022年上半年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 人事 行政部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年06月20日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，该不符合项已在规定的时间内采取了纠正措施，并对实施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。企业于2022年06月28日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理张赣主持，由体系管代尚华及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，评审结论：公司测量管理体系的运行基本充分、有效和适宜，满足公司现阶段实际情况，形成了管理评审报告，满足要求。 | 质检部 人事 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件冷水水表示值误差检定过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中未发现不符合项。 检查了企业内审中发现的不符合项的纠正措施整改情况，并现场验证了其有效性，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共20台件。抽查了质检部及生产车间现场使用的测量设备：出厂编号20151223，规格型号（0.1-1900）m³/h、0.2级的静态质量法水流量标准装置，检定日期2022.06.10,有效期至2025.06.09; 编号16A031760，规格型号JK7120的交直流耐压测试仪，检定日期2022.05.05,有效期至2023.05.04；出厂编号171262044，规格型号0-300mm游标卡尺，检定日期2022.04.26,有效期至2023.04.25；出厂编号41602614WS，型号15B+数字万用表,校准日期2022.04.27，有效期至2023.04.26， 检查了现场在用的测量设备校准证书，均在有效期内，符合要求。 检查质检部现场使用的编号15021739，ZC-7型绝缘电阻表未张贴计量确认合格标识，不符合6.2.4条款要求。 检查了其他测量设备的计量确认标识，均符合要求。 | 质检部 生产部 | 是 01 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业每年一次对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方进行识别、选择、评价和监视，质检部每年协助采购部对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的检定、校准机构为江苏省计量科学研究院，并收集了这家的资质及能力范围内的校准项目附件，并对其资质进行了评价，提供了《供方合格评价记录表》，满足要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程：冷水水表DN100 Q3点流量示值误差检定、液体水密度检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（质量法水流量标准装置、密度计）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见DN100 Q3点流量示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，企业识别了配件的尺寸测量、性能检测、水压力监测、水温度监测、传感器的高压监测、水表的密封性试验、介质水密度检测、水表Q3点流量示值误差检定等测量过程，测量过程分一般测量过程和重测量过程进行管理，抽查重要测量过程：冷水水表DN100 Q3点流量示值误差检定过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见冷水水表DN100 Q3点流量示值误差检定过程《测量过程控制检查表》及附件《冷水水表DN100 Q3点流量示值误差检定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质检部 研发部 生产部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次外部、内部顾客满意度调查，销售部负责外部顾客调查问卷的发出与收回等工作，2022年5月份对外部顾客满意度进行了调查，顾客满意度为98.8分，超过目标满意度95分的要求。质检部2022年4月份进行了内部顾客满意度调查，实际满意度为98%，达到目标95%的要求。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；年度电耗64470kW.h，水耗542t，合计约7.97tce，不是重点耗能企业。 | 人事 行政部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业无强制检定器具。 | 质检部 研发部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传，以及企业产品的招投标。 | 人事 行政部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 人事 行政部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查了企业和启东市吕四自来水厂有限公司签订的购销合同，合同编号无，产品种类有：西门子MAG8000电磁水表，内容包括产品质量标准及计量要求、保质期等，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |