


附3：
测量过程有效性确认记录表
	测量过程名称
	JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流检测过程
	测量过程规范编号
	HNJP-CLGF-202201

	所在部门
	技术部（品质检验室）
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：

1、测量设备：出厂编号为010045488,测量范围为（0～10）A的万能表，不确定度Urel=0.05%,k=2
2、测量方法：按照HNJP-ZD-202201《光源能力电流检测作业指导书》
3、环境条件：温度（25±2）℃，相对湿度（40±3）%RH
4、测量软件：无
5、操作者技能：检验员，经培训合格。
6、其他影响量：无振动

	有效性确认记录：
1、查出厂编号为010045488的万能表的校准证书，校准日期：2022年06月14日，在有效期内使用，符合要求。

2、用比对法进行有效性确认：

1）2022年06月27日，用出厂编号为010045488的万能表对JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流进行检测，取5次测量的平均值为
[image: image1.wmf]1

Y

=1.668A；

2）2022年07月24日，用出厂编号为010045488的万能表对JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流进行检测，取5次测量的平均值为
[image: image2.wmf]2

Y

=1.660A；
此测量过程的扩展不确定度U=0.016A，k=2；测量过程的有效性按下列计算：

En= 
[image: image3.wmf]U

2

Y

Y

2

1

-

=0.35
En=0.35＜1，此测量过程有效。

确认人员：[image: image4.jpg]e

+

L~ A B



                                      日期：2022年07月24日

	变更记录:

	日期
	变更内容
	批准人

	
	
	





_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

