项目编号：0954-2022

审核员现场审核记录（二）

企业名称：河南精普检测设备有限公司

审核员：           审核日期：2022年07月31日上午～2022年08月01日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《测量管理体系质量手册》和《计量职责管理程序》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 技术部（品质检验室）梅孟平、生产部田岚水、供销部冯真真、行政部张冰作为测量管理体系人员均知道自己和本部门的主要计量职能和各自的职责。 | 技术部（品质检验室） 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了 《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查现执行的标准JGJ/T287-2014《建筑反射隔热涂料节能检测标准》，现行有效，受控，计量单位使用正确。查GB/T2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 ，现行有效，受控、计量单位使用正确。提供的《测量管理体系质量手册》和程序文件现行有效并受控。符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件台账》，只有便携式光谱仪用“BWSpec4” 1个检测软件。该设备和所用软件的准确性和可追溯性进行了定期评价检查和考核，已按管理程序要求进行检测软件确认。符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限为至少五年。 查产品研发中心2022年7月技术部（品质检验室）的《2022年7月品质检验室温度湿度记录表原始数据记录单》，记录包含检验时间、填表人员、审核人员等信息，符合要求。 抽查《测量过程识别、计量确认、验证清单》记录信息完整、规范。 | 技术部（品质检验室） 生产部 行政部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《封印和标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。 查技术部（品质检验室）的电热鼓风干燥箱（型号JP450），设备编号为JP-21025，校准日期：2022.06.14，已进行计量确认，粘贴了计量确认状态的标识。 查技术部（品质检验室）出厂编号为202206087的光功率计（型号YJ-550CP），校准日期2022年06月14日，已进行了计量确认，粘贴计量确认状态的标识。符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求。 编制了《测量设备台账》，共19台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，按周期实施溯源，没有强检测量设备。 查由“深圳品信检测科技有限公司”出具的校准证书，证书编号:22075080003;被校准设备名称：万用表，设备编号：010045488，型号规格 ：890D，校准日期：2022.06.14;查由“湖南省计量检测研究院”出具的校准证书,校准日期：2022.07.05,证书编号：2022072909707004;被校准设备名称：近红外区波长滤光片，出厂编号：130446，校准日期：2022.07.05,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部（品质检验室） 生产部 供销部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 公司技术部（品质检验室）的品质检验室对环境有温湿度要求，配有经中央空调和除湿机对环境进行调节，同时配有温湿度表来记录和保存温湿度数据。符合标准要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否对外部供方实时控制？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部供方管理程序》，规定了对外部供方的评价和要求。 有测量设备合格供方12家，检定校准服务合格供方3家。查已对测量设备的供方“深圳市林上科技有限公司”等、校准服务供方“深圳品信检测科技有限公司”进行了资质和服务能力评价，结果均为满足公司要求。 查检定校准服务合格供方台账，发现准直仪的校准供方“苏州朗博校准检测有限公司”没在台账中。经确认不能提供资质和服务能力评价的相关记录，不符合GB/T19022-2003标准6.4外部供方的要求。 | 技术部（品质检验室） | 不符合 01 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程识别、计量确认、验证清单》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对识别出来的测量过程按照关键、重要实施了分类管理。 查已对关键测量过程的测量设备进行了计量确认和验证。抽查杂散光滤光片的计量确认记录，测量要求为U95允≤0.22nm，2022年07月05日校准证书给出的测量设备的不确定度U=0.1nm。U<U95允，满足要求,验证方法正确，符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了《计量确认管理程序》，测量要求都经过了识别。 查《测量过程识别、计量确认、验证清单》，共识别10个测量过程，其中1个关键测量过程，9个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程“JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流检测过程”要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，规定了对测量不确定度的分析、评定方法。 查关键测量过程“JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流检测过程”测量过程不确定度评定情况，评定方法符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的所有测量设备均委外送检到3家机构进行校准。抽查“深圳品信检测科技有限公司”，其机构注册号为：CNAS L9269。抽查设备编号为：002506、规格型号为（0~200）mm的卡尺，委托到“深圳品信检测科技有限公司”进行校准，校准日期：2022.06.14。已溯源到SI单位标准，符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业通过发出顾客满意度调查表来收集信息，来证明是否满足顾客的测量要求。并于2022年3月份开展了顾客满意度调查工作，发出内部顾客满意度调查表6份，内部顾客满意度为97.3% 外部顾客满意度调查表3份，共收回3份，顾客满意度调查结果为99.3%。达到企业重量目标要求的95%。 | 技术部（品质检验室） 供销部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程按照规定持续有效的进行监视。抽查“JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流检测过程”按计划进行了监视。 | 技术部（品质检验室） | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2022年06月09日-10日内审中发现的1个次要不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭，符合要求。 | 技术部（品质检验室） 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了 《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 《2022年度测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，企业已对在内审时发现的1个次要不符合项进行了原因分析、完成整改，不符合项关闭。 | 技术部（品质检验室） 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电。2021年度，用水210立方，用电7968度。共计折合0.99吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |