编号：0106-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏金泰堡机械制造有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 带表卡尺 | EE500328 | (0-150)mm | 0.02mm | 5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.07.09 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | W160825680 | (0-25)mm | 0.004 | 5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.7.15 | √ |
| 品管科 | 百分表 | 1080188 | (0-3)mm | 0.005 | MPE:4μm | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.7.09 | √ |
| 品管科 | 内径千分尺 | 60064 | (25-50)mm | 0.006 | 5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.9.03 | √ |
| 设备 | 压力表 | W17972 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2019.05.20 | √ |
| 品管科 | 盐务试验箱 | 569-008 | YWX/Q-250 | U=0.4℃ k=2 | U=0.022℃ k=2 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2019.3.12 | √ |
| 品管科 | 液压万能试验机 | 569-005 | WAW-600 | Urel=0.40% k=2 | Urel=0.07% k=2 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2019.3.12 | √ |
| 品管科 | 洛氏硬度计 | 569-002 | HR-150A | U=0.5HR k=2 | 均匀度:0.4HRC | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2019.3.12 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业测量设备委托泰兴市产品质量综合检验检测中心、江苏精锐检测技术有限公司等法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年 7月 27日~ 7月 28日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**