项目编号：0959-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

审核员：师清霞  /郁周                    审核日期：2022年 8 月 10 日 ~ 8 月 12 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司分解到检验部测量目标共三项：编号Q/NH00：D.29-JL-806 测 量 目 标 监 测 记 录记录为 1. 计量人员持证率100%； 2. 高度关注测量过程受控率100%; 3. 测量设备计量确认率100%; 质量目标共三项： 编号为Q/NH00：D.29-JL-804 质 量 目 标 监 测 记 录为 - 不发生检测质量事故； - 检测率100%； - 原料、成品留样抽查合格率100% - 对以上六项目标完成情况按月进行监视跟踪。2022年1～7月份检验部6项目标均已完成。 | 检验部 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 科技开发部《科技开发一体化控制程序 》文件编号: HGSYTH/CX-14 现场抽查检验部部门编号为 Q/NH00：C.29-ZY-14实验室安全与内务管理制度等文件，现行有效，受控较好。 | 科技发展部、设备工程部、检验部 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查检验部硝基苯CP-039测量过程，编号：气相色谱US10235055，型号6890N气相色谱仪，2022年5月31日经南京市计量监督检测院检定，朱立辉确认，计量确认标识规范。 查检验部苯胺水分CP-018测量过程，编号：1915001012209水份测定仪2021/1/27经南京市计量监督检测院检定，有效期2023年1月26日，朱立辉确认，计量确认标识规范。 查检验部空气质量HB-66 测量过程，编号：R0704147分光光度计2022/5/31，经南京市计量监督检测院检定，有效期2023年5月30日，全小莉确认，计量确认标识规范。 查检验部防TMQ软化点CP-026测量过程，编号：1555软化点仪2021年12月3日经南京市计量监督检测院检定，有效期2022年12月2日，朱立辉确认，计量确认标识规范。 问题：软化点测量仪器证书不确定度为0.2摄氏度，记录编号：NHGSYTH/CX-22-JL003测量过程的计量要求导出及测量设备计量验证记录明细表CP-026软化点仪1555不确定度为±0.1℃，已和部门沟通确认修改。 | 检验部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查检验部苯胺纯度测量过程，编号：CP-SP-09，型号8890气相色谱仪，2021年3月18日经南京市计量监督检测院检定，检定合格，重复性小于等于3%满足GB/T 2961-2014国家标准要求。 问题：苯胺纯度测量过程计量要求导出和计量验证记录表导出不正确，没有按照法律法规导出并验证。建议企业加强培训，识别检验过程方法标准要求后验证。 查检验部废水 PH测量过程AB-001，编号：1226318042酸度计2022年5月31日经南京市计量监督检测院检定。检定合格，计量性能满足HJ1147-2020标准。 | 检验部 | 建议 |
| 5 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 对煤化工部、检验部的测量设备进行了检查，存在以下问题： 1.记录编号：NHGSYTH/CX-22-JL003测量过程的计量要求导出及测量设备计量验证记录明细表测量过程名称及编号为CO2浓度，没有写明编号，且计量要求中测量范围为(16,32)μmol/mol是报警值，未注明检测范围，识别不正确，与实际不符。 2.氮气产品纯度(μmol/mol O2)测量过程为高度过程控制，所使用仪器为电化学氧分析仪，没有提供出检定、校准证书，后由检维修部提供了电化学氧仪校准记录。煤化工部没有得到电化学氧仪校准记录，就进行计量验证，不符合计量确认程序。已和企业沟通，在计量要求和检定完成后才能进行验证。 3.检验部 记录编号：NHGSYTH/CX-22-JL003测量过程的计量要求导出及测量设备计量验证记录明细表环保空气质量HB-66测量过程（氨）没有识别出玻璃器皿，并对其进行计量确认。建议企业识别出方法标准中除主要设备外的有要求的负责设备。 | 煤化工部、检验部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查检验部苯胺纯度测量过程，现场抽样2022年8月1日留样：苯胺纯度原分析结果99.96%，抽样分析结果99.98%，抽样误差0.02%在允许误差0.1%以内。 煤化工部、检验部识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 | 煤化工部、 检验部 | 否 |
| 7 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 在检验部现场重点抽查了《苯胺纯度测定不确定度报告》，苯胺纯度测定此不确定度评定缺少测量模型。与企业沟通完善。 | 煤化工部、检验部 | 否 |
| 8 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 煤化工部、检验部在高度过程控制核查方面，均使用了控制图。没有掌握制作控制图方法，已和企业沟通掌握绘制使用方法。 | 煤化工部、检验部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 计量单位使用正确，查测量设备台帐，用于安全环保检测计量器具119台已全部按期检定。 | 检验部 | 否 |