项目编号：0959-2022

审核员现场审核记录

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

审核员：俞军                           审核日期：     2022年8月10日 ~ 8月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 抽查生产技术部、设备工程部、煤化工部经理甘存亮、王勇、徐斌岗位说明书：计量职责和岗位分工清晰。 | 科技发展部/设备工程部/煤化工部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 1、销售中心/物资部已组织识别企业测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 2、销售中心/物资部在物料能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、等状况。 3、抽查销售中心2021年度《顾客满意度调查表》满意度98%高于公司制定的目标95%。 | 销售中心/ 物资装备部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 储运部、煤化工部有分解的公司制定的质量目标，检查储运部进出公司的计量数据差量控制指标，指标准确可控。 | 储运部/煤化工部/苯化工部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 抽查计量确认人员明细表，经过信息化与计量中心测量管理体系培训合格并授权开展计量确认工作。 | 储运部/煤化工部/苯化工部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查储运部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件受控，现行有效，其中《储运部原料收发存管理制度》只明确了各类数据的比对方式，但并未对比对结果的后续处理给出明确的说明。 | 储运部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：储运部关键测量过程记录：记录1：2020年7月10日编号为JNHGS-CMS-29-25-2016-0-025-JL-006雷达物位计校准记录，该记录中未对使用的标准器具的准确度等级及编号进行填写。 | 储运部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了安全环保、贸易结算、高度控制过程等测量设备列入体系管理，测量设备实行“分类受控，区别管理”的管理模式，分为A、B、C级。具体按《南化公司计量管理细则》的要求执行。 测量设备使用应按操作规程或使用说明书进行。测量设备使用和维修单位应按照《设备控制程序》《检验部仪器设备、测量设备管理制度》《计量标准使用维护管理制度》的要求做好日常维修和保养工作。 企业编制了记录编号为：NHGSYTH/CX-21-JL《测量设备管理台账》动力设备部负责测量设备全过程管理。 - 抽查储运部11#码头苯计量表器具编号为14108775/3107527 质量流量计，由南京市计量监督检测院出具的编号为01209400检定证书，检定日期2021年9月23日，有效日期为2022年9月22日。 - 抽查储运部5#码头苯胺装船流量计编号为：13191902/3390771，由南京市计量监督检测院出具的编号为01234424-002检定证书，检定日期2021年11月23日，有效日期为2022年11月22日。标识完好，环境满足要求。 | 动力设备部/储运部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立外部供方控制程序：测量设备供应商管理按《采购控制程序》的要求执行。信息化与计量中心负责外部检定、校准检测机构的确定和评价。 物资装备中心必须选择经资格审查合格的供应商进行交易。 | 物质装备中心 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则7.1.4计量确认记录 | - 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定 - 校准/验证的要求和方法。 - 销售中心、物资装备中心、信息化与计量中心通过法律法规的规定以及销售、购买计划、合同、订单以及其他顾客要求识别贸易交接中计量及其它特殊的测量需求。测量设备满足预期使用要求。 - 抽查储运部11#码头苯计量表器具编号为14108775/3107527 质量流量计，由南京市计量监督检测院出具的编号为01209400检定证书，检定日期2021年9月23日，有效日期为2022年9月22日。确认日期：2021年9月24日。 - 抽查储运部5#码头苯胺装船流量计编号为：13191902/3390771，由南京市计量监督检测院出具的编号为01234424-002检定证书，检定日期2021年11月23日，有效日期为2022年11月22日。确认日期：2021年11月24日。 - 查稀硝氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）高度测量过程等测量过程计量要求导出验证方法正确。 | 物质装备中心/销售中心/储运部/煤化工部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | - 企业测量设备的计量确认间隔与检定、校准周期相等，具体按《测量设备控制程序》的要求执行。测量设备计量确认间隔调整报信息化与计量中心批准后实施。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 - 抽查储运部11#码头苯计量表器具编号为14108775/3107527 质量流量计， 5#码头苯胺装船流量计编号为：13191902/3390771计量确认间隔为12个月，与《测量设备控制程序》的要求一致。 | 煤化工部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了2430个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。信息化与计量中心负责组织相关单位、部门按《计量确认过程控制程序》的要求确定测量需求，识别本单 位、部门的测量过程。企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。 关键控制测量过程《温度测量（苯胺作业区）高度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 - 抽查测量过程编号为NHGSYTH/CX-22-JL47的5#码头苯胺装船测量过程，工艺要求（0~170）t/h,准确度等级为±0.2%，测量设备量程为（0~250）t/h,准确度等级为±0.2%，监视方法为船检量和流量计量比对，监视频次为批次。满足测量过程管理的要求。 - 抽查测量过程编号为NHGSYTH/CX-22-JL17的磷肥区苯胺罐区汽车衡称重测量过程，技术要求（0~100）t/h,准确度等级为±50kg，测量设备量程为（0~250）t/h,准确度等级为±50kg，监视方法为和流量计量比对，监视频次为批次。满足测量过程管理的要求。 - 查稀硝氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）高度测量过程等测量过程编制了控制规范，测量过程控制和监视，满足要求。 4抽查安全环保部未按照制度编号：JNHGS-B0803-43-091-2022-2-0637 《南化公司便携式、移动式气体检测报警仪安全使用及维护管理规定》5.2.1条款 开展便携式硫化氢报警器期间核查或监视。 不符合：GB/T19022-2003 7.2.3 条款 测量过程的实现 | 苯化工 部 煤化工部 安全环保部 | 01 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了稀硝氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）高度测量过程等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 煤化工部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建8项最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至江苏省计量研究院、南京市计量监督检测院检定/校准。 1、抽查信息化与计量中心器具编号为0905001型号为B-301三项标准电能表，测量设备计量特性：0.1级，江苏省计量科学研究院的测量标准装名称及技术参数：三项电能表标准装置 电压：3*（57.7/100-220/380）V 电流3*（0.005-100）A。 2、抽查煤化工部器具编号H19208442型号为OPTIFLUX4300C电磁流量计测量设备计量特性（0-25.5）m3/h，南京市计量监督检测院测量标准装置名称及技术参数：静态质量法水流量标准装置测量范围（0.3-1600）t/h。 | 煤化工部/苯胺部/环己酮部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。一般、高度测量过程分别78、52，83、33,以及227和81测量过程均按照体系的要求进行了识别、设备的计量确认和过程监视。 | 煤化工部/苯化工部/储运部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年5月23日至27日组织了公司测量管理体系内审，公司总经理杨正刚亲自参与审核，内审分3个组，对公司18个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，煤化工部5项问题项均于6月13日前完成整改。 | 煤化工部 | 否 |
| 17 |  | 关于产品销售和售后服务抽查情况 | 抽查合同编号为1700000-21-MY0803-0251苯胺出厂销售合同。合同签订月2021年10月10日，合同条款明确了计量方式，运行误差以及超差部分的计量条款。确认企业在生产销售过程中的测量设备，测量设备满足该合同约定的计量要求。 | 销售中心 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 销售中心 | 否 |