项目编号：0001-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

审核员：  王渐 /陈军兰  /秦文                   审核日期：2022年8月10日—8月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产技术部/安全环保部部门领导、兼职计量员及相关测量人员清楚自己的工作职责。 | 生产技术部/安全环保部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 车间已组织识别企业安全生产、能源等的顾客的测量要求、法律法规要求？建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 橡胶化学品部/动力部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 根据公司10项质量目标橡胶化学品部、动力部、应急消防中心分解的公司制定的质量目标。 | 橡胶化学品部/动力部/应急消防中心 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查安全环保部培训计划、考核评价记录抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。 安全环保部、应急消防中心便携式报警器计量确认人员经过信息化与计量中心测量管理体系培训 | 安全环保部/应急消防中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查橡胶化学品部6PPT，编号：201FW14041，型号TCS-300定量包装电子称，2022年1月11日经南京市计量监督检测院检定，陈玮确认，计量确认标识规范。使用频率较高。 查动力部乙管粗江水流量，编号：D4000E18000 ,型号：E+H电磁流量计 50WT2 D1200 ，2022年6月29日经南京市计量监督检测院校准，季仲飞确认，计量确认标识规范。连续使用。 | 橡胶化学品部/动力部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 1、查橡胶化学品部6PPD，编号：201FW14041，型号TCS-300定量包装电子称，2022年1月11日经南京市计量监督检测院检定，最大允许误差为+0.1e(e=100g)=+10g，满足25kg定量包装国家规定和企业测量过程控制规范要求。 2、查动力部乙管粗江水测量过程，编号：CG244304，型号：E+H电磁流量计50WT2D1200 ，2022年6月29日经南京市计量监督检测院校准，校准结果的不确定度：1.2%，满足计量要求。 3、安全环保部未按照制度编号：JNHGS-B0803-43-091-2022-2-0637 《南化公司便携式、移动式气体检测报警仪安全使用及维护管理规定》5.2.1条款 开展便携式硫化氢报警器期间核查或监视。 不符合：GB/T19022-2003 7.2.3 条款 测量过程的实现 | 橡胶化学品部/动力部/安全环保部 | 否 是 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查橡胶化学品部6PPD测量过程：现场抽样：包装袋10袋，2.40kg,每袋重0.24kg;现场抽样TMQ定量包装袋10袋：重量分别为（kg）：25.27、25.27、25.25、25.27、25.27、25.26、25.26、25.26、25.27、25.26，正偏差24g，满足小于250g要求。 抽查测量过程与控制一览表，TMQ装置清江水计量，测量过程编号CG22080,监视设备为DCS，监视方法为DCS，监视频次为连续，建议监视设备为能源数据报表，监视方法为数据比对，监视频次为间断。 | 橡胶化学品部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗能源主要有煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2021年共消耗151.97万吨标准煤，企业是重点耗能单位。 | 生产技术部 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 进出用能单位应配22台（件），实配22台（件）；进出主要次级用能单位应配588台（件），实配588台（件）；进出主要用能设备（单元）应配200台（件），实配200台（件）；配备率均满足要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 12 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备10台件，准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备72台件，准确度等级满足要求。 进出重点耗能设备配备的测量设备25台件，准确度等级满足要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 13 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查企业进出用能单位配备计量器具：动力部乙管粗江水测量E+H电磁流量计，位号：FT3442仪表编号：D4000E18000 ，2021年6月17日经南京市计量监督检测院校准，季仲飞确认，计量确认标识规范。连续使用。 | 信息化与计量中心生产技术部/ | 否 |
| 14 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 抽查南化公司付福东中压蒸汽（FT110）,计量数据实时采集，数据报表按月进行分析。仪表测量数据与上报报表测量数据一致。 | 生产技术部/信息化与计量中心 | 否 |