项目编号：0856-2022

审核员现场审核记录

企业名称:重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司

审核员：                   审核日期：2022年8月11日-12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 抽查制造部计量职能分配表，制造部职能6项，制造部负责生产过程的测量过程中测量设备的维护保养，并提出了有关 测量管理方面的测量要求。 | 制造部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 制造部已组织识别企业原材料进检验、加工过程、产品出厂检验顾客的测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，企业产品质量较 好，一直没有投诉。 | 制造部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司质量目标6项，制造部部门分解公司制定的质量目标13项。 | 制造部 | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查制造部培训记录，于2022年6月15日组织防爆产品工艺、检验规程培训，共有2名人员参加，于2022年7月20日组织检验员培训，共有2名人员参加， 有考核评价记录。 抽查部分测量人员的资质。陈鹤：检验员培训证书，证书号：2224202226390发证单位：机械工业理化检验人员技术培训和能力评价委员会。陈余：检验员培训证书证书号：CYGF0083发证单位：重庆川仪自动化股份有限公司。 | 制造部 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：制造部部门执行的产品标准：Q/CY69-2021 M03/04系列智能电动执行机构 Q/CY14-2021 M83/84系列电动执行机构 Q/CY15-2021 M85/86系列电动执行机构 Q/CY121-2021 M13/14系列智能电动执行机构 Q/CY 129-2021 N系列电动执行机构 工艺文件、检验规程等文件受控、现行有效，计量单位书写正确。 | 制造部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：制造部部门关键测量过程主阀块孔径测量，记录1：2022年2月25日编号为CY10.JL-130(124).D，CR/CL系列电液执行机构装配过程记录卡；设备信息完整、保存期限10年，信息量满足要求。记录2：2022年5月14日编号为CY10.JL-130(79).A；M8000电动执行机构成品检验记录卡，制造部记录，设备信息完整、保存期限10年，信息量满足要求。 | 制造部 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备621台件，企业未建立最高标准装置，所有测量设备送质量管理部检定校准。 查编号为:114306的电子吊钩秤2021.10.12日检定合格。查出厂编号为106620的涂层测厚仪，2022年6月17日检定，合格现场标识、台账信息和证书一致。制造部环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》 | 制造部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。制造部未提供测量软件台账。 不符合GB/T19022－2003标准6.2.2软件条款。 | 制造部 | 列入01 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业共识别测量过程26个，关键测量过程9个，测量设备已检定，验证 满足要求。 查主阀块孔径测量过程，测量方法 文件：主阀块孔径检验过程控制规范。 查气密性测试测量过程，执行标准CS3.548.127 电液执行机构气密测试工艺 ，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 查现场直读光谱仪使用的校准证书 未做计量确认，不符合GB/T19022－2003标准7.1.计量确认条款 | 制造部 | 列入02 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对主阀块孔径测量过程和气密性测试过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，制造部按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 制造部 | 不列入 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了制造部等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度 评定报告》。评定方法正确。 | 制造部 | 不列入 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 制造部 | 不列入 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 制造部 | 不列入 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业无强检器具，满足要求。企业无定量包装产品。 | 制造部 | 不列入 |