项目编号：0856-2022

审核员现场审核记录

企业名称:重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司

审核员：                   审核日期：2022.8.11-2022.8.12

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是质量管理部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的10项计量职能，技术部、核电开发部的7项计量职能， 询问、技术部、核电开发部等相关人员基本清楚本部门计量职能，来料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了导出，共识别了测量过程3类：26个过程，重要11个，一般6个，关键9个。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标6项。 企业质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，技术部分解到了8项质量目标，核电开发部分解到了8项质量目标，由质量管理部负责对质量目标和各部门分解目标的定期检查和统计。查《质量目标年度分解计划》，合理、有效。考核均已达标。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员271人， 通过《计量职责管理程序》和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查：由人力资源部编制的年度培训计划及考核记录表，培训计划48个，涉及测量管理体系方面的培训计划2个，包括测量管理体系基础知识、本企业的测量管理体系文件培训等，有培训对象、培训课时、考核方式等。 企业人员配置、能力满足要求。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 执行器产品相关主要标准： M03/04系列智能电动执行机构-Q/CY69-2021 M83/84系列电动执行机构-Q/CY14-2021 M85/86系列电动执行机构-Q/CY15-2021 M13/14系列智能电动执行机构-Q/CY121-2021 CR/CL系列电液执行机-Q/CY126-2021 RHA RS系列电动执行机构-Q/CY425-2021 NP系列电动执行机构-Q/CY69-2021 N系列电动执行机构-Q/CY129-2021 ZHB/ZSB系列智能电动执行机构-Q/CY367-2021 ZH/ZS系列电动执行机构-Q/CY393-2021等，受控状态受控 现场抽查技术部、核电开发部部门编号为 QG/CY10.SC-005-2022的测量管理手册等文件，现行有效，受控较好。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了QG/CY10.CX.001-2022《测量记录管理程序》。记录保存期为2年。 查：公司校验记录表 公司校验记录表，产品名称：电动执行机构，产品型号：M0360-d 校验合格，检验员编号：ZLW004 时间：2022年5月20日。 查：成品检验报告，表号：22E17470 ，产品名称：电动执行机构，产品型号：M0330-dS ，检验合格，检验员编号：ZLW004 ，检验日期：2022年5月20日。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 公司编制的QG/CY10.CX.001-2022《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制等要求。 查《测量设备管理台账》共621台测量设备，进行分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。 抽查：电子吊秤，规格型号为OCS-XZ，检定日期：2021年10月12日，证书编号：MV字第2021689，检定单位：重庆市机械工业理化计量中心。有计量确认合格标识。 抽查：三坐标测量机，规格型号为GLOBAL SILVER CLASSIC SR 07.10.07，检定日期：2022年03月15日，证书编号：LC4字第202203122，检定单位：重庆市机械工业理化计量中心。有计量确认合格标识。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了QG/CY10.CX.051-2022《测量软件管理程序》，要求质量管理部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定，测量设备使用单位负责保护软件的完整性和有效性。企业现有测量软件6套。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，查水表检定装置确认过程符合文件要求。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用QG/CY10.CX.054-2022《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了共识别了测量过程26个。 查：电动执行机构（M0460-dS）检定过程， 计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》。 企业制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的QG/CY10.CX.055-2022《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了重要测量过程—电动执行机构检定过程，测量不确定度评定报告，见附件。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了QG/CY10.CX.059-2022《不合格控制管理程序》。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了QG/CY10.CX.033-2022《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 技术部、核电开发部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | - 查企业的技术文件、产品出厂检验记录等，能够正确使用法定计量单位。 - 企业无强制检定计量器具。 - 企业无定量包装产品。 | 技术部、核电开发部 | 否 |