**测量设备溯源抽查表**

编号：0894-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质管部 | 直流双臂电桥 | 1806810 | QJ44 | 0.02级 | 直流标准电阻/二等精密十进位直流电阻箱/±0.01% | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2022-04-20 | √ |
| 质管部 | 准直望远镜 | TMSY-005-Q | ZWJ-851 | U=0.5＇ | 平面平晶一级 | 中测国信计量检测技术有限公司 | 2020-12-04（二年） | √ |
| 生产部 | 数显百分表 | B201792 | （0-12.7）/0.01mm | 全量程±0.03mm | 便携式指示表全自动检定仪U=0.1μm k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2022-06-07 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 14110884 | （0-150）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2022-06-16 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | E549 | （0-25）mm | ±4μm | 测微量具检定装置5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2022-06-16 | √ |
| 生产部 | 楔形塞尺 | LS-03-001-Q | （1-15）mm | ±0.05mm | 平板/0级、量块/4等万能工具显微镜/U=（1+L/100）μm k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2022-06-07 | √ |
| 生产部 | 电导率仪 | CC-01-003-Q | CT-3030 | 1.5级 | 氯化钾电导率溶液标准物质Urel=0.25%(k=2) | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2021-12-21 | √ |
| 模检具中心 | 坐标测量机 | 26317039CA | 20.33.15 | U=1.0µm+3.3L/1000 k=2 L:mm | 量块3等 | 南通市计量检定测试所 | 2021-10-14 | √ |
| 审核综合意见：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托中国赛宝实验室计量检测中心、中测国信计量检测技术有限公司、南通市计量检定测试所、海安市综合检验检测中心四家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由体系管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 8月 22 日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。