编 号：0894-2021-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.25 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 10 | 10 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明 企业属于重点耗能单位，主要能源种类有电力、水、天然气、蒸汽，2021年共消耗1.25万吨标准煤。企业取得能源管理体系认证证书（0252En20018ROM），有效期至2024年01月12日，进出用能单位能源计量器具应配备4只，实际配备4只，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备53只，实际配备53台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备46只，实际配备46只；现场查看用能单位（一级）电表编号1537606892，型号DT2341,0.2S级，检定日期为2021年08月05日，有效期为2024年08月04日；主要用能设备的三相电能表编号为3418390，型号/规格DTSF54,准确度等级为1级，检定日期为2021年08月20日，有效期为2024年08月19日；主要用能单位的水表，编号为2057，型号/规格LXLC-100,准确度等级为0.2级，检定日期为2021年08月16日，有效期为2023年08月15日；蒸汽（用能单位一级）涡街流量传感器，编号为F1612021，型号/规格LUGB-21 DN125,准确度等级1.5级，检定日期为2021年07月12日，有效期为2023年07月11日，能源计量器具的配备率和准确度等级均满足GB 17167-2006的要求，能源计量器具的溯源管理满足要求。 公司工程部是负责能源计量归口管理部门，负责能源统计工作，公司配置专人管理能源计量器具，编制了能源计量网络图，建立了能源管理制度，能源管理机构健全。企业能源数据每周由工程部负责收集各使用单位上报数据，每月进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源管理满足要求； 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2022.08.22 日期：2022.08.22 |  |  |  |