编号：0901-2021-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 耳板内径检验过程 | | 被测参数要求(含公差) | | (30.3±0.1)mm | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | TLT-30.9.7《耳板图样》 | | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  1．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±0.1×1/3=±0.033mm  2. 测量设备校准不确定度推导：  =0.066×1/3=0.022mm  3．测量范围推导：被测参数值30.3mm，选择测量设备的量程为：（18-35）mm | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 内径百分表  14-00079 | | （18-35）mm | | 相邻误差±0.008mm | | 22D00450 | 2022-04-14 |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| 计量验证记录  测量设备的测量范围为（18-35）mm，满足导出计量要求测量范围(30.2-30.4)mm的要求；  测量设备的最大允许误差为±0.008mm，满足导出计量要求最大允许误差△允=±0.033mm的要求；  测量设备的校准U=0.0029mm k=2，满足导出计量要求U95允=0.022mm的要求。  验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）    验证人员签字： 验证日期：2022 年04 月20 日 | | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备已检定/校准； 5. 测量设备验证正确。     审核员签名：    企业代表签字： 审核日期：2022 年08 月23 日 | | | | | | | | |