**测量设备溯源抽查表**

编号：0901-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 焊接检验尺 | 1507573 | HJC40 | ±0.3μm | 万能角度尺/±2＇  量块/5等 | 南通市计量检定测试所 | 2022-06-22 | √ |
| 品管部 | 覆层测厚仪 | 0000044282000030 | TIME 2500 | B级 | 标准膜片  U=3μm,k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2022-06-06 | √ |
| 品管部 | 外径千分尺 | W171022001 | （0-25）mm | ±4μm | 测微量具检定装置  5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2022-06-06 | √ |
| 生产部 | 内径百分表 | 13-17986 | （35-50）mm | ±20μm | 高精度指示表全自动检定仪  MPE：±1μm/10mm | 海安市综合检验检测中心 | 2022-04-14 | √ |
| 生产部 | 深度游标卡尺 | KA601702 | （0-200）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置  5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2021-09-16 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | EG800154 | （0-300）mm | ±0.04mm | 卡尺量具检定装置  5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2022-04-14 | √ |
| 工艺装备部 | 三相四线电子式电能表 | 09510001579421 | DTS634 | 1级 | 电子能标准装置  0.05级 | 无锡市计量测试院 | 2021-04-02  （八年） | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意见：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托南通市计量检定测试所、海安市综合检验检测中心、无锡市计量测试院三家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 08月 23 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。