**测量设备溯源抽查表**

编号：0117-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 气相色谱仪 | CN15392043 | 7820A | 定性重复性≤1%  定量重复性≤3% | 异辛烷中正十六烷  Urel=3.0%(k=2) | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021-09-15 | √ |
| 品质部 | 液相色谱仪 | DE43608206 | Agilent 1100 Series | 定性重复性≤1%  定量重复性≤3% | 萘甲醇  Urel=4.0%(k=2) | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021-09-15 | √ |
| 品质部 | 旋转粘度计 | 406 | NDJ-8S | ±3.0% | 标准水银温度计/U=0.04℃(k=2)  标准黏度液/Urel=0.33%(k=2) | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021-09-15 | √ |
| 品质部 | 总氮测定仪 | 19B3N5311 | LH-3BN | ±10% | 水中总氮标准物质  Urel=1.0%(k=2) | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021-09-15 | √ |
| 安环部 | 电磁流量计 | R2008918000 | 5L4C1H | 2.5级 | 电磁流量计/0.2级 | 南通市计量检定测试所 | 2022-04-28 | √ |
| 品质部 | 电子台秤 | FG-FX-15 | XK3100 | Ⅲ级 | 砝码/M1级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021-09-22 | √ |
| 品质部 | 温度计 | FM-FX-20 | （0-100）℃ | ±2℃ | 二等标准水银温度计  0.1℃ | 如东县综合检验检测中心 | 2022-03-14 | √ |
| 品质部 | 酸度计 | C022482336 | FE28 | ±0.1pH | 磷酸二氢钾pH标准物质U=0.01pH k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021-09-15 | √ |
| 审核综合意见：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托深圳品信检测科技有限公司、南通市计量检定测试所、如东县综合检验检测中心三家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由设备部和安环部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 8月 30日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。