编    号：0099-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏法尔胜新型管业有限公司

审核员：                             审核日期： 2022年8月16日上午至8月17日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有较大提升，企业制定的管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题，企业产品质量稳定性较好，在检测质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 组织机构没有变更。 企业营业执照未变更 | 管理者代表/ 质量管理部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了4项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，并分解到各部门经统计2022年1月至6月质量目标全部完成。 | 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月5日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理韩志平主持，由质量管理部汇报了体系运行情况。其他部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 质量管理部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。 查质量管理部《测量设备管理台账》，共233台件测量设备。 查：生产技术部（生产车间）现场，编号：512271真空表，证书编号：521045023-018，检定日期2022.3.1。 编号：LS19-005游标卡尺，证书编号421031060-001，检定日期2022.6.15 查；质量管理部（检测中心），编号2021363电子万能试验机，证书编号421031025，检定日期2022.6.15。 编号:23763分析天平，证书编号421031065，检定日期2022.6.15。 编号：LS09-060数显卡尺，证书编号：421031058-001，检定日期2022.6.15。由江阴市计量测试检定所检定。现场测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。量值溯源符合要求。 查：测量设备使用环境满足要求。 | 质量管理部、生产技术部（车间） | 否 否 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 综合管理部、质量管理部分别负责测量设备采购供方和测量设备检定/校准服务供方管理，查：综合管理部、质量管理部编制了《供方评价表》和《合格供方名录》，对测量设备供应商和测量设备检定/校准服务供方进行评价。符合要求。 | 综合管理部、质量管理部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共识别44个测量过程，关键过程27个，测量设备都已检定/校准。并进行了验证。符合要求。查：关键测量过程PE管材厚度测量过程，配备的测量设备为数显卡尺，2022年6月15日检定，已验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量管理部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 关键测量过程PE管材厚度测量过程，编制了《PE管材厚度测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程PE管材厚度测量过程，进行有效性确认，见附件。 | 质量管理部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 现场重点抽查了关键测量过程PE管材厚度测量过程，对PE管材厚度测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量管理部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《顾客满意度调查表》，来调查外部客户满意度。并形成《顾客满意度调查情况分析》2021年1月至12月顾客满意度为94%。 | 市场销售部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年7月15日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个部门和车间进行了审核，未发现不符合项，发现2个观察项，观察项已整改完成。 | 管理者代表/ 质量管理部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见《PE管材厚度测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量管理部、 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核未发现不符合项，。今年内审发现2个观察项，责任单位对问题及时进行了整改。观察项已整改完成，经验证已关闭。 | 质量管理部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 去年监督审核未发现不符合项企。今年企业内审发现2个观察项，责任单位制定了纠正预防措施，对问题及时进行了整改。符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要 求。 企业没有强制检定测量设备。 | 质量管理部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 质量管理部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要消耗电能、水。2021年1月-2022年12月消耗电量2764734千瓦时，水44685吨，企业不是重点能耗单位。 | 生产技术部 | 否 |
| 18 | 抽查认证范围中 “售后”内容所涉及的合同 | 产品的售后 | 抽查福建环洋新材料有限公司管配件购销合同，合同编号：PJHYWZ-2022-104，签订时间2022年03月19日，合同内容包括采购PERT孔网钢带聚乙烯复合管等。技术协议包括质保服务。质保服务使用的测量设备满足要求。 | 市场销售部 |  |