项目编号：0820-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：滁州松久电器电泵有限公司

审核员：

审核日期：2022年08月11日上午～ 2022年08月11日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度认证审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年3月、5月分别实施了外部和内部顾客满意度调查，外部、内部顾客满意度分别为98.0%、98.0%，达到了企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的4个部门，内容基本覆盖标准要素。质量部负责统计质量目标完成情况，查《质量目标完成表》，各部门均按时完成了质量目标，符合要求。 | 管理层 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年5月20日开展了单体系管理评审，会议由总经理刘长林主持，管理者代表李艳花及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系运行情况总结报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告、测量过程控制情况报告、内审报告等共7项内容。 通过评审，一致认为，公司的测量管理体系质量目标策划到位，体系文件符合GB/T19022-2003标准要求，体系的运行过程受控，是适宜的、有效的。肯定成绩的同时，也对不足之处提出了整改要求，部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是：细化文件管理和控制、加强测量设备的管理、加强对员工的体系标准及计量技术方面的培训力度。评审结论：公司的测量管理体系符合GB/T19022-2003标准和公司实际，体系的运行是适宜的、有效的，体系所制定的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求。 | 管理层 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 查出厂编号为1130的外径千分尺，校准机构“江苏世通仪器检测服务有限公司”（其机构注册号CNAS L6634），校准日期2022年05月05日，有计量确认状态标识。 查出厂编号为96702的压力表，检定机构“郑州市质量技术监督检验测试中心”（其计量检定机构授权证书号为豫法计（2018）410001号），检定日期2022年05月05日，有计量确认状态标识。 上述2台测量设备的有关信息与台账信息一致。共抽查了5份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了《环境管理控制程序》规定了测量设备使用环境的控制要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查质量部提供的《合格供方名录（检定/校准、检验服务）》，入账的合格供方有“江苏世通仪器检测服务有限公司”等3家，查《供方资质及服务能力评价表》，企业已对检定/校准、检验服务方的资质、能力及服务质量进行了评价，评价日期为2022年05月10日。符合要求。 查质量部，未提供出对《测量设备合格供方名录》中的供方“杭州江南压力表有限公司”的供方评价见证性资料，经确认， 未进行评价。不符合GB/T19022-2003标准“6.4外部供方”的要求。 | 质量部 综合部 | 不符合01 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“叶轮外径尺寸测量过程”识别正确，识别依据的叶轮图纸,图纸号F-239-003现行有效，使用的测量设备为出厂编号为1130的外径千分尺，于2022年05月05日校准。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2022年05月07日，验证结论为满足要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程“叶轮外径尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查，企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“叶轮外径尺寸测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对关键测量过程“叶轮外径尺寸测量过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年04月20日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于4月21日完成了整改，不符合项关闭。 | 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查“叶轮外径尺寸测量过程”的监视记录及控制图显示，已对该关键测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 经现场确认，企业上年度认证审核时未出具不符合项。 | 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 综合部 质量部 生产部 研发部 | 否 |
| 13 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 对销售业务的审核 | 查综合部提供的《采购基本合同》1份，合同号YD/CGB-JDCG-2019-75-008，签订日期2019年1月2日，查与之相应的一份《采购订单》，编号为5000010690，订单日期为2022-07-15,有《合同订单评审记录》，综合部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。查本合同订单的产品零部件（变流柜水泵屏蔽套）检验记录，符合要求。 | 质量部 综合部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查编号为SJDQ-JL-2022-041叶轮外径尺寸检验记录、《测量设备台账》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业有强制检定的测量设备1台。抽查出厂编号为96702的压力表，检定日期为2022年05月05日，周期间隔6月，在有效期内，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为电和水。查2021年全年用电18696kW·h，用水600吨，共计消耗折标煤2.35吨。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |