项目编号：0153-2020-2022

审核员现场监督审核记录（一）

企业名称：北京双杰电气股份有限公司

审核员：

审核日期：2022年08月17日上午～ 2022年08月18日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 使用环境条件是否满足要求？ | 4.0 总要求 | 为保证职能机构的职能正常发挥，企业总经理李洪阳赋予企管部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权利。企业制订了测量体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。双节电气合肥有限公司共识别了124个测量过程，其中13个关键测量过程，95个重要测量过程，16个一般测量过程。 企业管理尚存在的主要问题是：企业的计量管理基础还较薄弱，测量过程控制、测量设备管理力度、人员的培训等方面有待于进一步提高和完善。企业希望通过测量管理体系文件的有效实施，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。 | 管理层 企管部 双杰合肥： 总经办 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是哪个部门？体系文件是否规定最高管理者职责、职能部门相关部门职责？ | 5.1 计量职能 | 企业的计量管理机构企管部组织编写的Q/SJ.SC-CL-2021《测量管理手册》和Q/SJ.CX（01-39)-2021《测量管理体系程序文件》，覆盖标准的全部要素。手册中规定了总经理6项职责、管理者代表6项职责、计量职能部门10项职责、双杰合肥牵头主管部门总经办8项职责、其它9个的职能部门的职责均予以明确规定。 | 管理层 企管部 双杰合肥： 总经办 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 3 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运情况行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 企业于2022年3月实施了内部顾客满意度调查，查《顾客满意度统计调查报告》，总经办共向各部门发出内部调查问卷10份，并全部收回，内部顾客满意度97.3%，达到了企业的目标要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业因搬迁，增加了“双杰电气合肥有限公司”的营业执照，组织机构发生了变化，情况如下： ①《营业执照》：法定代表人：赵连华；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：贰亿元整；成立日期：2018年12月13日；住所：安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧；登记日期：2022年06月08日。 ②组织机构图中增加了“双节合肥”，详见附件《组织机构图》 企业的产品没有增加。 | 管理层 企管部 双杰合肥： 总经办 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 查《测量管理手册》，企业制定的五项质量目标为: ①关键测量设备送检率100%； ②关键过程测量设备确认率100%； ③测量过程失控不超过24h； ④检测人员的培训完成率100%； ⑤顾客满意度（内部）达到95% 有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的各个部门，内容基本覆盖标准要素。总经办负责统计质量目标完成情况，查《质量目标完成表》，各部门均按时完成了质量目标，符合要求。 | 管理层 企管部 双杰合肥： 总经办 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业编制了《管理评审控制程序》，明确了管理评审的控制要求。 查SJ-JL-135《2022年测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年7月18日开展了单体系管理评审，管代及公司北京和合肥两地相关部门代表均参加会议，总经理李洪阳主持，管理者代表邓秀英及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系内部审核结果、计量工作方针和质量目标可行性、测量管理体系运行情况报告等共6项内容。 查《2022年测量管理体系 管理评审报告》评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行。使用的测量设备基本满足产品标准中对产品质量技术指标的检测要求，测量过程有效，测量结果准确可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003标准的要求。同时对各部门的汇报中提出的一些问题提出了改进建议，符合要求。 | 管理层 企管部 双杰合肥： 总经办 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查“在职人员花名册”，企业识别了测量管理体系相关人员共计618人（其中双杰北京50人，双杰合肥568人）。抽查2名内审员资质：黄伟及王晓雷的测量管理体系内审员证书编号分别MMS-NS202201159、MMS-NS202201167；抽查检验人员郑书香、何凯翔等质量检验人员的任职资格证书编号分别为：340121199809035846、340121199 712273135。企业人员配置、能力满足要求。 企业通过 《测量管理手册》、测量管理职能分配表等明确规定了总经理、管代及各个部门各类人员的职责。 查《双杰电气合肥有限公司2022年度培训计划》，计划培训内容共计110项，到目前为止已经完成了“互感器的操作和性能” 等40个项目的培训。有培训签到表、培训效果评价调查表、考评表等见证资料齐全。符合要求。 | 人力资源中心 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理手册》和《测量管理体系程序文件》覆盖了体系标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 企业已将标准进行建账管理，包括了设计标准、试验和验收标准、企业标准等，查《标准明细表》，在账的标准258个。 抽查开关事业部提供的GB/T3906 -2020《3.6kV-40.5kV》交流金属封闭开关设备和控制设备》，现行有效并受控。 查技术中心提供GB/T11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，现行有效，但未受控。不符合GB/T19022-2003标准“6.2.1程序”条款要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量过程管理控制程序》，规定了对测量软件的管理、确认、保护和监督等控制要求。 查《检测软件台账》，共有“交流耐压测试系统、工频耐压局放测试系统”等9套测量软件。有“检测软件测试记录、检测软件定性考核评定表、检测软件准确性和可塑性定期检查表”等见证资料。抽查《检测软件测试记录》1份，2022年4月25日已对“交流耐压测试系统”进行确认、检查、评定。符合要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限为至少3年。 查销售合同编号为SJX22030123的“高压开关柜检验测试记录表”，有规格型号、检验项目（4个大项）、检验依据、检验人员、复检人员、测量设备、检验依据等记录信息规范。符合要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 品质中心 | 否 |
| 10 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备》台账，共126台测量设备纳入测量管理体系，其中强检测量设备15台。抽查3台： ①出厂编号为68302的接地电阻测试仪，校准机构“广州广电计量检测股份有限公司”（其机构注册号CNAS L0446），校准日期2022年4月25日。 ②出厂编号为69697的压力表，检定机构“无锡市计量测试院”[其计量检定机构授权证书号为（苏）法计（2018）1002号]，检定日期2022年6月7日。 ③出厂编号为HY71612972322的压力表，校准机构“安徽精赛计量有限公司”（其 机构注册号CNAS L14927），校准日期2022年5月16日。 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，有关信息与台账信息一致。符合要求。 抽查了8份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了《实验室管理程序》规定了测量设备使用环境的控制要求。查各事业部检测现场的温湿度记录，环境条件均满足要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 品质中心 | 否 |
| 11 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业编制了《供应商管理控制程序》，《监视和测量资源控制程序》。技术中心负责对测量设备及检定校准服务供方进行供方资质调查、建立供方名录、持续的跟踪评价。查企业的检定校准服务供方统计表，合格供方有“无锡市计量测试院”等3家，查《供方资质及服务能力评价表》，企业已对该3家供方进行了评价，评价的内容包括服务方的资质、能力及服务质量等，评价日期为2022年6月8日。结论为满足要求。 查企业的测量设备供方统计表，合格供方13家，抽查《供方资质及服务能力评价表》2份，企业已对“厦门国毅科技有限公司、武汉三鑫华泰电气测试设备有限公司”等供方进行了评价，评价的内容包括资质、产品实物质量、售后服务质量8等，评价日期为2022年6月8日。结论为满足要求。 | 技术中心 供应链中心 | 否 |
| 12 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业建立了《监视和测量资源控制程序》，技术中心与各事业部协同进行计量确认工作。抽查关键测量过程：“SF6充气柜接地电阻测量过程”，识别正确，识别依据的GB/T3906-2020《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》现行有效，使用的测量设备为出厂编号为68302的接地电阻测试仪于2022年4月25日校准，查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2022年4月28日，验证结论为满足要求。又查《测量设备计量确认明细表》，有被测参数的控制指标、测量设备的计量特性、计量确认及验证结果等信息。符合要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 | 否 |
| 13 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 双节电气合肥有限公司共识别了124个测量过程，其中13个关键测量过程，95个重要测量过程，16个一般测量过程。查已识别的关键测量过程“SF6充气柜接地电阻测量过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“SF6充气柜接地电阻测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 | 否 |
| 14 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量过程管理控制程序》对关键测量过程“SF6充气柜接地电阻测量过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程“SF6充气柜接地电阻测量过程”的监视记录及控制图，使用了统计技术和监控图，符合要求,见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。于2022年6月14日~15日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司10个部门进行了全要素的审核，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.3.1测量设备”条款，查《纠正预防措施表》已进行了原因分析，制定了并实施了纠正预防措施，进行了纠正预防措施的有效性验证，验证结论为纠正预防措施有效，不符合项关闭，符合要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 17 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上次监督审核时双节电气合肥有限公司尚未投产。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 18 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业建立了《持续改进控制程序》，查企业对内审过程中发现的1个涉及“6.3.1测量设备”条款的一般不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 供应链中心 品质中心 行政中心 售后服务中心 人力资源中心 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查编号为SJ-JL-206的《环网柜本体检验记录》、编号为SJ-JL-204的《充气柜过程检验记录》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 查强制检定测量设备台账，共15台。已全部检定。抽查出厂编号为8800JXHT的氧压力表，检定日期为2022年6月7日，周期间隔6月，在有效期内，符合要求。 | 成套事业部 开关事业部 金加事业部 技术中心 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 企管部 总经办 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水、电、天然气。2021年用水60785.07吨、电1305660.64kW ·h，、天然气13369.43立方米。年总能耗折标煤183.45吨。公司不是重点用能单位。 | 行政中心 | 否 |