项目编号：0033-2019-2022

审核员监督审核记录

企业名称：陕西奉航科技有限责任公司

审核员：                                  审核日期： 2022年08月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查永寿县厂区：1.编号：2213 ，型号/规格GS1000-Ⅱ 直读光谱仪，校准日期：2022年07月11日，有确认标识。 - 2.编号HWFXY-01，型号/规格QL-HW2000B 红外碳硫分析仪，校准日期：2022年07月11日 ，有确认标识。 - 3.编号31307003，型号/规格SHT4605万能试验机，校准日期：2022年07月11日 ，有确认标识。 4.编号122A580，型号/规格 GS1000-2 光谱分析仪，校准日期：2022年07月11日 ，有确认标识 提供《测量设备台帐》，测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的检定或校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 现场抽查，永寿县厂区实验室，编号：A13095 三坐标测量仪；编号：FXY-002 三元素分析仪；编号：2213 ，型号/规格GS1000-Ⅱ 直读光谱仪均在有效期内。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 现场查实验室的《环境条件监控记录表》有环境监控并记录。 公司通过外部校准/检定和内部校准对测量设备进行溯源，查编号812060054 数显高度尺，2022.5.7校准。抽查编号28190099 电子天平 2022.5.7校准。详见《测量设备溯源抽查表》 溯源性满足要求。 | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽永寿县厂区， 编号91979 电子天平，校准日期：2022年07月11日。有确认标识。 编号105 布氏硬度计，校准日期：2022年07月11日 。有确认标识。编号20130227数显分光光度计，校准日期：2022年07月11日 。有确认标识。确认结果满足要求。 | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 已制定《测量过程控制程序》；识别了《车刃口首件尺寸检测过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，过程有效。已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》 | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 有测量不确定度评定程序；查《三坐标测量仪测量过程不确定度评定记录》、《光谱仪测量过程不确定度评定记录》，分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司校准。抽查对东莞市帝恩检测有限公司进行的合格供方评价，满足要求。 | 采购部 销售部 永寿县厂区 |  |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查5份2021.12.30顾客满意度调查表。得分在95分。 | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电，2021年耗能1019.56吨标准煤,不是重点用能单位 | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 查企业配备进出公司为电能表0.5级，满足要求。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。能源计量管理满足GB17167要求， | 采购部 销售部 永寿县厂区 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查密封圈、空气弹簧总成、平衡轴支架的产品的销售合同，合同编号JTCG2022021533，签订时间2022年2月15日和CGZS21CG011213，签订时间2022年1月1日确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 采购部 销售部 永寿县 厂区 | 否 |