附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 静态电子汽车衡称量 | 所在部门 |  |  |  | 质量计量部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 贸易结算 | 测量过程规范编号 |  |  |  | QX/C/ZJ0018-2020 |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 | 测量范围 |  |  | 计量确认状态 |  |
| 1#电子汽车衡 | 15910336# | (0~150)t |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  | 实际情况 |  |  |  |  |
| 测量程序 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量环境 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量人员 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |
| 时间：2022年5月 测量设备管理员每月不定期一次用平板车装32个1000kg标准砝码(M1级）分别在经确认合格且在有效期内的两台汽车衡进行分前、中、后称量2次，记录两台汽车衡称量结果，并比较两台汽车衡称量结果的差异是否符合参数控制范围，利用量差评估电子汽车衡的准确性。 称量结果记录如下表： 设备名称/编号; 抽检次数; 平均值; 量差; 结果. 1#电子汽车衡15910336#; 44360、44380、44360、44360、44380、44380; 44370; 0; 合格. 2#电子汽车衡119050583#; 44380、44380、44360、44360、44360、44380; 44370. |
| 测量过程管理状态 | √合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |
| 确认人： | 李就蒙 |  | 日期： | 2022年5月16日 |  |  |