项目编号：0208-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业铅锌金属有限公司

审核员：      审核日期：2022年08月11日 下午至2022年08月12日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况较好。检化部今年7月取得中国合格评定国家认可委员会CNAS认可项目6项。 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 质量计量部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查质量计量部、检化部、 2021年8月到2022年1-7月一体化目标完成情况跟踪表和测量管理体系质量目标实施情况统计分析表。4项目标（A 类测量设备周检（校准）率 100% ； B 类测量设备周检（校准）率 ≥95%； 内部客户满意度 ≥90 分 ；重要测量过程控制率 100% ）均达到。 检查动力分厂2022年1-7月一体化目标完成情况跟踪表，发现仅对A 类测量设备周检（校准）率100%进行考核，分厂没有对企业制定的质量目标进行分解和细化。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中5.3 的要求 ，为次要不符合 。 | 质量计量部、设备部、检化部、动力分厂 | 01 不符合项 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月13日开展了4体系管理评审，会议由公司总经理李样人主持，由管理者代表刘湖滨汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。2021年存在的问题及需持续改进的建议 “各单位加强测量设备管理工作，提高认识、强化培训、规范管理”. 对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 质量计量部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质量计量部和检化部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江西省检验检测认证总院计量科学研究院、九江市检验检测认证中心、中溯计量检测有限公司、苏州朗博校准检测有限公司、北京市计量检测科学研究院、上海市供水水表强制检定站有限公司等机构检定/校准。对计量检测外部服务供方进行了评价。 查服务机构江西省检验检测认证总院计量科学研究院，2021年12月测量设备检定/校准服务机构评价表，从检定/校准证书的质量、价格合理方面、配合响应、解决问题的速度、资质的有效性等方面进行评价。 | 质量计量部、检化部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查质量计量部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。公司没有建立最高标准，企业测量设备外送江西省检验检测认证总院计量科学研究院、九江市检验检测认证中心、中溯计量检测有限公司、苏州朗博校准检测有限公司、北京市计量检测科学研究院、上海市供水水表强制检定站有限公司检定/校准。抽查12台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》。 查质量计量部编号为15910336#型号SCS-150的电子汽车衡2022年5月10日九江市检验检测认证中心 检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查检化部编号为9959911型号ARL8860的直读光谱仪2022年3月7日江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 ICP光谱仪室环境条件满足要求，每天在设备使用记录台账上有温、湿度记录。 查动力分厂编号为F-NR.NI-A6-959型号OXYMAT61的氧分析仪2022年3月7日江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 测量设备使用环境条件满足要求. | 质量计量部、检化部、 动力分厂 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：质量计量部静态电子汽车衡称量测量过程、检化部铅精矿中铅含量分析测量过程，要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。 重点查静态电子汽车衡称量关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 抽查质量计量部，编号为15910336#，型号SCS-150的电子汽车衡，检定证书编号DZ4022200967，检定日期2022年5月10日，有效期2023年5月9日,检定结论：Ⅲ级,检定单位九江市检验检测认证中心。有计量确认记录。测量设备验证《测量设备计量确认过程记录》; 查检化部编号为9959911型号ARL8860的直读光谱仪2022年3月7日江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准。证书编号LH2210000053，有计量确认记录。测量设备验证《测量设备计量确认过程记录》; ICP光谱仪室环境条件满足要求，每天在设备使用记录台账上有温、湿度记录。 查动力分厂编号为F-NR.NI-A6-959型号OXYMAT61的氧分析仪2022年3月7日江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准。证书编号BG-2022-LLJZ(J)-0186. 验证方法是正确。 | 质量计量部、检化部、 动力分厂 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未新增关键测量过程，现场查看了质量计量部静态电子汽车衡称量、检化部铅精矿中铅含量分析测量过程，编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 重点对质量计量部静态电子汽车衡称量测量过程进行检查，祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 质量计量部、检化部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场抽查了铅精矿中铅含量分析关键测量过程不确定度评定方法正确. 重点抽查了静态电子汽车衡称量关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量计量部、检化部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：检化部2022年1月下发8份《内部顾客满意度调查表》从1)生产试样分析任务完成及时性、2)原料、辅料结算样化验及时性、3)监测计划完成情况、4)化验分析质量合格率、5)客户投诉、质量异议处理及时性、6)对部门测量管理体系运行、化验分析服务不适宜或需改进，请提出你的建议等6个方面进行评价。顾客满意度100%。 | 质量计量部、检化部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年7月4日-6日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分3个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，，共开出了2不符合项，于2022年8月6日完成整改。 | 质量计量部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测量过程和测量设备计量确认过程按照程序文件规定的频次进行监视。现场重点抽查了静态电子汽车衡称量测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量计量部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：抽查设备部天然气能源计量器具配备及计量采集点网络图，供气单位应配备0.5级流量计，查湖口天然气有限公司编号为162663的气体涡轮流量传感器检定证书，2020年9月3日检定，有效期为2022年9月2日。由江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心检定，检定结论符合1.0级要求,但不符合0.5级配备要求，企业未对该设备进行计量验证。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中7.1.1条。 企业对不符合组织了纠正，1. 天然气能源计量器具配备及计量采集点网络图进行修改；2. 体涡轮流量传感器进行计量确认。举一反三避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质量计量部、检化部、 动力分厂 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2021年外审开出了1项不符合项和2022年7月内审开出了2项不符合项，纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 质量计量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业法定计量单位使用规范。 企业规定了68台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好，公司没有建立最高标准，企业测量设备外送江西省检验检测认证总院计量科学研究院、九江市检验检测认证中心、中溯计量检测有限公司、苏州朗博校准检测有限公司、北京市计量检测科学研究院、上海市供水水表强制检定站有限公司检定/校准。抽查12台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 质量计量部、检化部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗15.2498万吨标煤,为重点用能单位。 | 质量计量部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 查2021年度《江西铜业铅锌金属有限公司能源评审报告》显示：进出用能单位应配备16台件，实际配备16台件，配备率100%,完好率100%；进出次级用能单位应配备35台件，实际配备35台件，配备率100%；进出重点耗能设备应配备141台件，实际配备141台件，配备率满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的编号为FE001的A+K平衡流量计等测量设备精度0.5级；查进出次级用能单位编号为气体涡轮流量计等测量设备精度1.0级；查重点耗能设备编号为SE1802345电磁流量计不确定度Urel=0.26%（k=2），满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查进出用能单位配备的编号为FE001的A+K平衡流量计等测量设备2022年4月26日经上海市供水水表强制检定站有限公司检定；查进出次级用能单位编号为气体涡轮流量计等测量设备于2022年7月18日检定；查重点耗能设备编号为SE1802345电磁流量计2022年3月4日校准，满足要求。配备的测量设备经过检定/校准 | 设备部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用平衡、分析和考核，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 设备部 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传。 | 质量计量部 | 否 |