项目编号：0854-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京六合伟业科技股份有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年08月11日下午至2022年08月12日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业认证范围未发生变化。 查企业本次共识别了主要产品的测量过程24个，“测斜仪探管接头内径尺寸测量过程”、“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”等3个关键测量过程，重要测量过程21个。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系客户满意度工作报告》，企业在2022年3月，企业按月度实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户8份，内部顾客满意度97.80%。查《2021年下半年-2022年度上半年顾客满意度调查分析报告》，企业实施了外部客户满意度调查工作，外部满意度调查表客户80份，外部顾客满意度95%。满意度符合要求。过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 质量安全部 研发部 生产部 综合部 营销部 供应链管理部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。包括： “关键过程测量设备计量确认100%”、“关键测量过程受控率100%”、 “内部顾客满意度达到95% ”、“培训合格率100%”。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，查质量安全部分解了5项质量目标、综合部分解了3项、生产部分解了4项、研发部分解了2项、营销部分解了2项等。企业已对质量目标进行分解到了6个部门，符合要求。 查《2022年各部门质量目标完成统计表》，各部门已对目标完成情况进行了统计分析。查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年8月-2022年7月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 质量安全部 研发部 生产部 综合部 营销部 供应链管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：2022年测量管理体系运行情况、2022年质量方针、质量目标完成情况、2022年人力资源及培训情况、2022年测量过程控制情况、2022年设备溯源性管理等，覆盖了企业6个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议提出了改进建议并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1人员资源 | 查《质量检验人员授权书》1份，培训时间均为2022年3月31日，公司8名检验人员均参加培训。证书编号为COMRI-2022-JY-190- COMRI-2022-JY-197。符合要求。 查编号2022-01《测量管理体系不符合报告》中内审员为“夏乾坤”签名，查综合部未提供出该人员参加测量管理体系内审员培训的记录。不符合GB/T19022-2003中“6.1.2能力和培训”条款的要求。 | 管理层 综合部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业新增“超声波测厚仪”等20台测量设备。无新增检定校准服务供方。 查《合格供方台账（测量设备）》和《测量设备供方资质及能力评价表》，企业已对新增 “超声波测厚仪”的供方为“北京时代航宇仪器科技有限公司”等测量设备供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的供方为1家，分别为“深圳天溯计量检测股份有限公司”。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，已对检定校准服务方“深圳天溯计量检测股份有限公司”的资质和能力及服务质量进行评价，符合要求。 | 质量安全部 供应链管理部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“测斜仪探管接头内径尺寸测量过程”、“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”，编制了测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查了已识别的关键测量过程“测斜仪探管接头内径尺寸测量过程”，使用的测量设备“内测千分尺”已进行检定，校准日期为2021年11月11日；查已识别的关键测量过程 “轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”， 使用的测量设备“邵氏硬度计”已进行校准，校准日期为2022年5月11日；检定校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”，均在有效期限内。符合要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7. 2测量过程 7.3 测量不确定度和溯源性 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增测量过程。 企业共识别了主要产品的测量过程24个，“测斜仪探管接头内径尺寸测量过程”、“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”等3个关键测量过程，重要测量过程21个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”，技术参数为“硬度：65HA±5HA”，使用的测量设备为出厂编号为6J222的“邵氏硬度计”，企业已对测量要求依据《LHE6118,LHE6118B,LHE6118C.022h 125℃、150℃ 一体化MWD探管短节整机检验规程》、图纸《LHE5630A-00轴向缓冲器》进行识别，查《计量验证记录表》，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求， 抽查了关键测量过程的《轴向缓冲器橡胶硬度检测过程控制规范》，已对规范进行有效控制。抽查了关键测量过程“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。 查关键测量过程“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。查“轴向缓冲器橡胶硬度检测过程系统控制监视分析表及控制图” 1份，已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量安全部 研发部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外检定校准服务方1家为“深圳天溯计量检测股份有限公司”机构进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年7月4日-5日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个次要不符合项为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年7月10日，按其纠正措施已完成整改工作，1个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 质量安全部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具2项不符合。“01、研发部现场发现编号为C010225的示波器，校准日期为2015年2月10日、未提供有效的校准证书。不符合7.3.2溯源性。02、未提供编号为MY45017866的数字万用表的计量确认记录，不符合7.1.1总则。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质量安全部 研发部 生产部 综合部 营销部 供应链管理部 | 否 |
| 11 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具不符合项2项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的1项次要不符合项，查《测量管理体系内审不符合项整改计划和报告》，不符合项已于2022年7月10日前全部关闭，符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 管理层 质量安全部 研发部 生产部 综合部 营销部 供应链管理部 | 否 |
| 12 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业无强制检定设备。符合要求 。 查《LHE6118.401探管工艺规程》、《LHE7410.022分体式电阻率机芯检验规程》、《LHE7437A.022 近井斜方位伽马短节整机检验规程》等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量安全部 研发部 生产部 | 否 |
| 13 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传。 3）企业进行招投标加分用。 | 质量安全部 营销部 | 否 |
| 14 |  | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理、 产品的售后（或者产品维修）等 | 查提供的《2022年合同台账》1份，共销售36家。查《A22-51石油仪器销售合同》》和《A22-68地勘合同》各1份，包含了供货内容、交货日期和地点、售后服务。查上述合同评审表各一份，已通过现场进行评审。查“在线流程管理系统”中的《中矿资源多点采购合同评审》，评审日期2022年3月8日，营销部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部门、技术部门，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。 查 “在线流程管理系统”中的《产品维保记录》，2022年7月进行维保服务156次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 查“在线流程管理系统”中的2022年度《售后服务管理》、《故障排查申请》，共技术服务120次。包括日常培训、技术咨询、故障排查等。项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 营销部 |  |