项目编号：0854-2021-2022

审核员监督审核记录（二）

企业名称：北京六合伟业科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年08月11日下午至2022年08月12日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业51台测量设备，无强制检定设备，测量设备均列入企业计量管理工作。企业未建立计量标准，未开展自检测量设备，其他测量设备均全部委外检定/校准。 查出厂编号111212609,型号规格为(20-50)mm/0.01mm的内测千分尺，校准日期：2021年11月11日。查出厂编号11899，型号规格为0.02mm/m的框式水平仪，校准日期：2022年04月11日。查出厂编号6J222的邵氏硬度计，校准日期为2022年5月11日。查出厂编号11077420的深度游标卡尺。校准日期：2021年11月11日，有计量确认标识，与证书相符。检定机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”，签章资质有效。 抽查4份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，信息与台账相符，均已粘贴标识，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“测斜仪探管接头内径尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。使用的测量设备为“内测千分尺”，出厂编号111212609,型号规格为(20-50)mm/0.01mm，校准日期：2021年11月11日，校准证书编号：Z20210-K100840，校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”（机构注册号：CNAS L5138）。查该测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“接头内径尺寸：（Φ）mm”进行了识别，计量要求导出方法正确。配备的测量设备“内测千分尺”已于2021年11月11日进行校准，并进行计量确认。已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 查管理编号为NJBS-01的扭矩扳手，校准时间为2022年7月20日，出具的校准证书上使用的主要计量标准器具无计量特性信息，未提供对该测量设备进行计量确认的记录。不符合GB/T19022-2003 标准 “7.1.1计量确认总则”要求。 | 质量安全部 生产部 | 不符合02 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次无新增关键测量过程。 查企业本次共识别了测量过程24个，关键测量过程3个，重要测量过程21个。 对关键测量过程“LHE6118-03b测斜仪探管接头内径尺寸测量过程”的测量要求进行识别并导出了计量要求。查《测量设备计量确认明细表》1份，已对测量设备进行了确认。抽查《计量要求导出和计量验证记录表》1份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。测斜仪探管接头内径尺寸测量过程计量需求导出及计量验证及不确定度评定见附件。 查《LHE6118 LHE6118B LHE6118C 125℃/150℃一体化MWD探管短节 整机检验规程》1份，按照规范所规定的测量过程监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，进行了关键测量过程的不确定度评定，并进行了测量设备的检定校准，符合要求。 | 质量安全部 研发部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业委外的检定校准服务方为：深圳天溯计量检测股份有限公司（CNAS L5138）。抽查4份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为电、水。2021年全年用电63200千瓦时，用水718吨。共计折合7.95吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |