项目编号：0983-2021-2022

审核员监督审核记录(二)

企业名称：重庆星源玻璃器皿有限责任公司

审核员：                                        审核日期：2022年10月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为J7014的应力仪2022.07.10日检定合格。查出厂编号为1805341964的高度游标卡尺2022年6月13日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。测量环境条件满足要求。 | 技质部 生产部 | 不列入 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：关键（高度）《分酒壶外径》测量过程，已识别，测量设备已检定,验证满足要求,测量过程已识别，查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 查质技部编号1805341964高度游标卡尺，2022年6月13日，由重庆质信诚计量检测技术有限公司，校准结果合格。没有及时进行计量确认和验证。不符合GB/T19022-2003标准7.1.计量确认条款。 | 生产部 技质部 | 不符合01 |
| 3 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 查企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。供销部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源重庆市计量质量检测研究院第二分院，重庆质信诚计量检测技术有限公司，深圳中电计量测试技术有限公司。采购对其资质、授权范围等进行了确认。 | 供销部（销售、采购） | 不列入 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，：查关键（高度）《分酒壶外径》测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产部 技质部 | 不列入 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键（高度）《分酒壶外径》等关键测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 技质部 | 不列入 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 供销部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和技质部门沟通，查企业2022年一季度顾客满意度调查，满意度为98%。 | 生产部 技质部 | 不列入 |