编号：0705-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 西安西电高压套管有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检处 陪同人员:王飞 |
| 不符合事实描述：质检处理化室编号AC05006颗粒计数器经国防科技工业颗粒度一级计量站2022年3月22日检定合格，没有依据检定结果实施验证。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准7.1.1不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.8.17 |
| 纠正措施: 质检处理化室负责对该仪器实施验证并举一反三。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期:2022.8.17 |

可另附页