[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                           项目编号：0705-2021-2022
审核员现场审核记录

企业名称：西安西电高压套管有限公司

审核员：  郭力             审核日期：2022年08月17日上午 至 2022年08月17日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	询问合办公室、技术管理部部门领导、兼职计量员5人及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）均清楚自己的工作职责。
	综合办公室、技术管理部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量处已组织识别企业套管、复合绝缘子、冷却器、散热器的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量稳定在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。
	综合办公室、技术管理部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业已建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及6项质量目标.目标分解到各科室每半年进行一次考核。
	综合办公室、技术管理部
	否

	4
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员10人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
综合办公室编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度测量人员培训计划，已完成8项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。
	综合办公室、技术管理部
	否

	5
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为XD/XD. TG-JT-2401-2020《油纸高压套管技术条件》；XD/XD.TG-J 1-2403-2010《油纸电容式套管用取油阀技术条件》；GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》等，受控状态为受控
现场抽查技术管理部编号为 XD/XD. TG-JT-2401-2020等文件，现行有效，受控较好。
	综合办公室、技术管理部
	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了能源工艺检测产品质量检测等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》质量处负责测量设备全过程管理。
	综合办公室、技术管理部
	否

	7
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部，已建立合格供方清单，查验了相关资质，保存了评价记录。
质量处建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方名单，已对陕西省计量科学院，西安高压电器研究院股份有限公司，河北省计量监督监测研究院和国防科技工业颗粒度一级计量站的资质进行了审核和评价，保存了评价记录
	综合办公室、技术管理部
	否

	8
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：《1100kV套管真空干燥温度控制测量》测量过程，计量要求已识别测量设备已校准，验证满足要求，关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。《计量要求导出及验证记录表》
	综合办公室、技术管理部
	否

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对工频电压测量和《1100kV套管真空干燥温度控制测量》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	综合办公室、技术管理部
	否

	10
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了《1100kV套管真空干燥温度控制测量》等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	综合办公室、技术管理部
	否

	11
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。
	综合办公室、技术管理部
	否

	12
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。
	综合办公室、技术管理部
	否


 3 / 5

